## ZADANIE3
Załącznik nr 4 do SWZ po zmianach
Załącznik nr 1 do umowy NZ.261.52.3.2023
Formularz cenowo- techniczny zadania nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy endoprotez rewizyjnych stawu biodrowego, zwanych dalej wyrobami, wraz z akcesoriami umożliwiającymi ich wszczepienie, zwanymi dalej instrumentarium. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przedmiotu umowy i jego cenie: - dla poz. nr 1 tabeli: 2.1. utworzyć w Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów 2.2. udostępnić Zamawiającemu na okres obowiązywania niniejszej umowy komplet specjalistycznych narzędzi, zwanych dalej instrumentarium, umożliwiających implantację wyrobów. Zamawiający wymaga aby instrumentarium były dostarczane w kontenerach umożliwiających sterylizację. Wykonawca użyczy te kontenery zamawiającemu na okres realizacji umowy, a zamawiający zwróci je po zakończeniu. Wymagania: - kontener aluminiowy o wymiarach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnych z wielkością użyczonego instrumentarium, pokrywa aluminiowa, wyposażona w filtry stałe, krawędzie pokrywy zachodzące na kontener od zewnątrz (nie uszczuplające przestrzeni wewnętrznej kontenera). Waga bez pokrywy – 1,70 kg, (+ 0,30 kg) - kontenery specjalnego przeznaczenia barierą biologiczną w postaci zaworu ciśnieniowo-próżniowego z podwójną pokrywą, - wanna kontenera bezszwowa wykonana z aluminium powierzchniowo zabezpieczonego, odporna na uszkodzenia i środki chemiczne używane do mycia mechanicznego i ręcznego, - kontener przystosowany do frakcjonowanego procesu próżniowego (proces sterylizacji odpowiadający normie EN 285), - kontener wyposażony w uchwyty (wykonane z aluminium) na tabliczki identyfikujące (dwie z każdej strony) oraz jednorazowe etykiety z protokołem sterylizacji jak również gniazdko na plomby jednorazowe po obu stronach kontenera. - wielorazowa bariera mikrobiologiczna zamontowana w pokrywie (wanna nie posiadająca zaworów oraz filtrów). 2.3. uzupełnić bank depozytowy niezwłocznie, nie później niż w terminie do …* dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ……………* . - dla poz. 2, 3, 4, 5, 6 i 7 tabeli: 2.4. dostarczać wyroby w postaci kompletnego zestawu (pełny asortyment i zakres wymaganych rozmiarów) umożliwiającego przeprowadzenie zabiegu, 2.5. udostępniać Zamawiającemu na czas przeprowadzenia zabiegu instrumentarium umożliwiającego implantację każdego z rodzajów wyrobów, 2.6. dostarczyć wyroby oraz instrumentarium nie później niż 1 dzień roboczy przed datą planowanego zabiegu na podstawie zamówienia przesłanego drogą elektroniczna na adres ............. * lub zgłoszenia telefonicznego na numer ……………* . 3. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby, instrumentarium oraz kontenery objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno - techniczne oraz jakościowe. 4. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - wyraźnie oznakowany rozmiar, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach (dotyczy wyrobów sterylnych), - oznakowanie CE, - oznakowanie o możliwości przeprowadzenia badania rezonansu magnetycznego (jeżeli dotyczy), - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 24 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkownika przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 5 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Dopuszcza się składania ofert na asortyment w innych opakowaniach jednostkowych z przeliczeniem oferowanych ilości do wartości sumarycznej wymaganej przez Zamawiającego, w zaokrągleniu do pełnego opakowania w górę. 8. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją. *Wypełnia Wykonawca
TABELA NR 1
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa netto (zł/j.m.) | Wartość netto 6=4x5 | Stawka VAT (%) | Wartość brutto (zł) 8=6+7 | Cena jednostkowa brutto 9=8/4 | PRODUCENT, Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. nr katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Endoproteza rewizyjna modularna stawu biodrowego:
1.1 | Trzpień typu Wagnera (stożek 2-stopniowy) w części o przekroju heksagonalnym w długościach 150, 200mm w średnicach 12, 14, 16, 18, 20 mm, i w długości 250mm w średnicach 14, 16, 18, 20 mm w opcji najdłuższej posiadający dystalne otwory umożliwiające wzmocnienie śrubami, trzpienie odpowiednio przygięte celem dopasowania do krzywizny kości udowej, cementowane wykonane z CoCrMo w długościach 150, 200 i średnicach 12, 14, 16, 18mm. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.2 | Część proksymalna w dwóch opcjach kąta szyjki 127 i 135 stopni, oraz w wysokościach 32 mm i 42 mm, posiadającej konus 12/14 mm, oraz mechanizm umożliwiający ustawienie kąta antewersji co 5 stopni. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.3 | Element krętarza w dwóch opcjach długości 40 mm i 50 mm Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.4 | Element przedłużający 25mm | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
1.5 | Śruba o długości od 40 mm - 125mm Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 3 |  | 0 |  | 0 | 0
2. | Trzpień rewizyjny, bezcementowy Trzpień prosty wykonany ze stopu tytanu glinu i niobu, napylony tytanem, na przekroju prostokątny, konus 12/14, dostępny w min. 8 rozmiarach, kompatybilny z systemem pierwotnej endoprotezy. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 7 |  | 0 |  | 0 | 0
3. | Panewka rewizyjna bezcementowa:
3.1 | Panewka rewizyjna anatomiczna bezcementowa wykonana techniką 3 D z porowatego stopu tytanu, glinu i vanatu, posiadająca ramię do talerza kości biodrowej i kości kulszowej z możliwością użycia większej ilości śrub, w rozmiarach od 46 – 62 mm. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.2 | Zaślepka do panewki bezcementowej | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.3 | Wkładka polietylenowa na głowy 32 i 36 mm z 15 stopniowym okapem, oraz w opcji z 4mm offsetem. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
3.4 | Śruby do panewki tytanowe w długościach od 15 – 65 mm Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
3.5 | Podkładka pod śrubę z kości gąbczastej | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
4. | Panewka bezcementowa w kształcie spłaszczonej hemisfery typu press-fit w całości wykonana techniką addytywną 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), w której powierzchnia o strukturze kości gąbczastej jest integralną częścią panewki (nie jest napylana), porowate struktury tytanowe powierzchni panewki o średnicach od 330 do 390 μm naśladują ułożenie beleczek kostnych. Na całym obwodzie panewka posiada otwory do śrub stabilizujących, wyposażone fabrycznie w zaślepki do śródoperacyjnego usunięcia oraz w komplecie wkręcaną zaślepkę do otworu centralnego, panewka w rozmiarach od 42 do 72 mm ze skokiem co 2 mm. Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 15 |  | 0 |  | 0 | 0
5. | Spacery do uzupełniania ubytków kostnych w panewce, wykonane techniką druku 3D z proszku tytanowego (TiAl6V4), o strukturze kości gąbczastej dla poprawy osteointegeracji. Spacery dostępne w 3 wysokościach 10 mm, 15 mm, 20 mm dla każdej z czerech średnic (54, 58, 62 i 66 mm). Do wyboru przez Zamawiającego. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
6. | Stożki uzupełniające ubytki kości udowej i piszczelowej wykonane są ze stopu tytanowego posiadającego strukturę kości gąbczastej ułatwiającej osteointegrację. | szt. | 5 |  | 0 |  | 0 | 0
7. | Śruby tytanowe mocujące panewkę o średnicy 6,5 mm | szt. | 30 |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  |  | Razem Netto: | 0 | Razem Brutto: | 0