## Arkusz1
Numer referencyjny:TZ.280.15.2022 Załącznik nr 8 do SWZ po zmianach z dnia 11.03.2022 Załącznik nr 1 do umowy TZ.TA.280.15.7.2022 Formularz cenowo – techniczny zadania nr 7 1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy rękawów foliowo - papierowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku - wymagania eksploatacyjno - techniczne i jakościowe. 2.1. Rękawy foliowo – papierowe płaskie ze wskaźnikiem na parę wodną i formaldehyd, rękawy foliowo – papierowe z fałdą ze wskaźnikiem na parę wodną i formaldehyd oraz samoprzylepne torebki foliowo - papierowe ze wskaźnikiem chemicznym na parę wodną – wymienione w poz. 1, 2 – tabeli : - gramatura papieru 70 g/m2 ( + _ 2 g), - folia minimum sześciowarstwowa, - wysoka trwałość zgrzewu minimum 3-kanałowy, szerokość ≥6mm - brak rozerwania fabrycznego zgrzewu oraz pęknięć indykatora, - wskaźniki sterylizacji umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią, - po procesie sterylizacji wskaźniki wykażą pełne przebarwienie indykatorów, - wszelkie opisy naniesione na rękawy i torebki muszą być wykonane w języku polskim, - adnotacja umożliwiająca określenie terminu ważności lub daty produkcji umiejscowione na całej długości rękawa i torebki, - rękawy i torebki nie powinny mieć nadruków na żadnej powierzchni, która jest przeznaczona do bezpośredniego kontaktu z wyrobami przeznaczonymi do zapakowania, - znacznik (wskaźnik) kierunku otwierania co ok. 10 cm, umieszczone zarówno od strony folii jak i papieru, - na opakowaniach umieszczony kierunek LOT, rozmiar; - zarejestrowane jako wyrób medyczny (deklaracja producenta); 3. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesięcy od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia jednak nie później niż w terminie określonym w umowie. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zamówienia za cenę zgodną z poniższą kalkulacją:
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6= 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9/4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Rękawy foliowo – papierowe płaskie ze wskaźnikiem chemicznym na parę wodną i formaldehyd, o wymiarach:
1.1. | 10 -12 cm x 200 mb – | szt. | 35
1.2. | 15 -16 cm x 200 mb – | szt. | 35
1.3. | 20 -22 cm x 200 mb – | szt. | 35
1.4. | 30 -32cm x 200 mb – | szt. | 110
2. | Rękaw foliowo – papierowy z fałdą ze wskaźnikiem chemicznym na parę wodną i formaldehyd, o wymiarach:
2.1. | - 10 cm x 100 mb – | szt. | 10
2.2. | - 25 cm x 100 mb – | szt. | 15
2.3. | - 42 cm x 100 mb – | szt. | 8
RAZEM: