Załącznik nr 2 do SWZ

Nr sprawy: EZ/156/ET/25

FORMULARZ ASORTYMENTOWY

Nazwa zamówienia: Prace instalacyjno- budowlane związane z przygotowaniem pomieszczeń Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej do montażu aparatu do angiografii komputerowej wraz z zakupem i dostawą kolumny anestezjologicznej i wyposażenia, w ramach utworzenia ,,Centrum Leczenia Chorób Naczyniowych Układu Nerwowego na bazie Oddziału Neurologii z Pododdziałem Udarowym oraz Pracowni Neuroradiologii Zabiegowej, Oddziału Neurochirurgii oraz Neurologii Dziecięcej”

Lokalizacja: Dział Radiologii i Diagnostyki Obrazowej – Pracownia angiografii komputerowej

| L.p. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. Wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Kolumna anestezjologiczna – w klasie IIb Parametry ogólne: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie fabryczne nowe, nie powystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty, z roku 2025 | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Nazwa handlowa (numer katalogowy- jeżeli dotyczy), nazwa producenta oferowanej kolumny anestezjologicznej | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Kolumna anestezjologiczna przeznaczona do instalacji na sali operacyjnej, umożliwiająca podnoszenie wysokiej klasy aparatu do znieczulania ogólnego. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Sufitowa kolumna zasilająca składająca się z pionowej głowicy zasilającej zawieszonej na obrotowym wysięgniku dwuramiennym. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Kolumna mocowana do stropu za pomocą zawieszenia modułowego, wyposażonego w płytę interfejsową zainstalowaną na wysokości sufitu podwieszanego, na której wykonane będą połączenia instalacji wewnętrznych kolumny ze szpitalnymi instalacjami gazowymi, elektrycznymi i niskoprądowymi. Nie dopuszcza się sytuacji, w której miejsce łączenia sieci szpitalnej (elektrycznej) i instalacji gazów medycznej ma miejsce na łożysku kolumny. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Obrotowy wysięgnik dwuramienny. Rotacja ramion i głowicy w poziomie ≥330 stopni | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Hamulce mechaniczne blokujące dalszy obrót kolumny z możliwością instalacji w odstępie max 15˚ | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ramiona o przekroju przypominającym kształt trapezu z zaokrąglonymi bocznymi krawędziami. (Górna podstawa trapezu wyraźnie dłuższa od dolnej). Powyższy kształt znacznie ogranicza osiadanie kurzu na bocznych częściach ramienia kolumn. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zasięg kolumny mierzony od osi obrotu wysięgnika (punkt mocowania do stropu) do osi obrotu głowicy zasilającej: min. 2 100 mm. Ramiona wykonane z aluminium | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wysięgnik kolumny wyposażony w pneumatyczną blokadę obrotu ramion (blokowane 2 przeguby). Hamulce pneumatyczne zasilane powietrzem z instalacji gazów medycznych, z rurociągu, którego są zasilanie gniazda gazowe sprężonego powietrza | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Hamulce cierne zapewniające stabilne utrzymanie kolumny w pozycji w przypadku awarii układów pneumatycznych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Pionowa głowica zasilająca o wysokości min. 1250 mm | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga wyposażenia i aparatury, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): min 285 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
| PARAMETRY TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ścianki głowicy zasilającej łatwe do utrzymania w czystości: jednoczęściowe, bez widocznych śrub lub nitów mocujących, wykonane z materiałów odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Głowica wyposażona w uchwyt do podnoszenia aparatu do znieczulania. Uchwyt typu Dräger Holder M lub Trumpf Pendant Kreuzer lub inny kompatybilny z wymienionymi. Uchwyt wyposażony w elektroniczną kontrolę zawieszenia aparatu – blokującą możliwość regulacji wysokości głowicy w przypadku niepoprawnego zadokowania aparatu | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Na każdej z krawędzi głowicy (min. 4) zasilającej zainstalowane pionowe prowadnice montażowe do mocowania wyposażenia kolumny (wysięgników, półek, uchwytów itp). Pionowe opływowe (bez ostrych krawędzi) prowadnice wystające poza obrys głowicy na jej całej długości – rozwiązanie umożliwiające łatwe mycie i dezynfekcję. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość mocowania wyposażenia kolumny na każdej z 4 stron głowicy. | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość wyboru koloru prowadnic na etapie zamówienia z zestawu min 10 kolorów. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Na ściankach głowicy zasilającej zainstalowane następujące gniazda: a) punkty poboru gazów medycznych i próżni: - sprężone powietrze – 2 szt. - próżnia – 2 szt. - tlen – 2 szt. - podtlenek azotu – 1 szt. - Odciąg gazów anestetycznych AGSS – 1 szt. c) gniazdka elektryczne 230 V – 12 szt. d) bolce ekwipotencjalne – 12 szt. e) gniazdko sieci komputerowej – 4 szt. f) miejsca przygotowane pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych – 2 szt. Punkty poboru gazów medycznych tego samego producenta co kolumna. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Na jednej z bocznych ścianek głowica zasilająca wyposażona na całej długości panelu w zintegrowany schowek na nadmiar rur gazów medycznych oraz kabli elektrycznych i przewodów teletechnicznych Możliwość ukrywania nadmiaru kabli i rur gazów medycznych od aparatury zainstalowanej na stanowisku wewnątrz głowicy. Pojemność schowka min 12 500 cm3. Wewnątrz schowka zamontowane min 3 gniazdka elektryczne i 2 gniazda sieci komputerowej. Schowek wyposażony w min 4 metalowe haczyki do uporządkowania przechowywanych kabli. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ze względów higienicznych nie dopuszcza się gniazdek elektrycznych zlicowanych z powierzchnią głowicy | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych zgodne ze standardem szwedzkim SS8752430 (tzw. typ AGA). | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wszystkie punkty poboru gazów medycznych oznaczone znakiem CE, trwale opisane i oznaczone kolorami kodującymi typ gazu zgodnie z normą PN-ISO 32. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Punkty poboru gazów medycznych posiadające zawór zwrotny, którego wymiana nie wymaga demontażu frontowej pokrywy. Punkty poboru muszą umożliwiać wymianę zaworu końcowego z systemu AGA na system DIN bez konieczności demontażu gniazda. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne zainstalowane w ściankach głowicy pod kątem 45˚ w stosunku do osi głowicy. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane obok siebie. Nie dopuszcza się bolców ekwipotencjalny montowanych w modułach po klika sztuk obok siebie. Do oferty załączone zdjęcie przedstawiające zaoferowane rozwiązanie. | TAK, podać |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Gniazdka elektryczne i bolce ekwipotencjalne zainstalowane bocznych ściankach (tych samych, co gniazda gazowe) głowicy zasilającej (min. 2 szt. z lewej strony i min. 2 szt. prawej strony), ścianie frontowej 4 szt. oraz z tyłu głowicy zasilającej (pozostałe). | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Przygotowanie pod instalację w przyszłości dodatkowych gniazd niskoprądowych: w ściance głowicy zasilającej wycięty otwór zasłonięty łatwą do zdemontowania pokrywką oraz zainstalowana puszka instalacyjna umożliwiająca zamocowanie gniazda niskoprądowego (np. audio, wideo, system przywoławczy, itp.). Wewnątrz głowicy zasilającej i wysięgnika kolumny, od puszki do przestrzeni technicznej między stropem a sufitem podwieszanym poprowadzony pilot (t.j. żyłka ułatwiająca wciągnięcie właściwego kabla). | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Możliwość obrotu głowicy zasilającej wokół własnej osi w zakresie 330o (±15o) | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Dotykowe (poprzez chwyt dłoni) zwalnianie blokady pneumatycznej obrotu ramion i głowicy za pomocą dwuręcznego - dwuczęściowego uchwytu zorientowanego pionowo | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Możliwość przekładania obu bezprzewodowych rękojeści uchwytu pomiędzy wszystkimi ściankami głowicy na dowolnej wysokości. Możliwość zwolnienia blokady pneumatycznej poprzez chwyt jednej rękojeści. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Dodatkowe przyciski do zwalniania hamulców na panelu na jednej ze ścian głowicy. Panel odporny na środki do dezynfekcji | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wymagany dodatkowy pilot przewodowy zapewniający sterowanie kolumną. Pilot zawieszony na aparacie do znieczulenia | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Udźwig kolumny (dopuszczalna waga aparatury i wyposażenia, które można zawiesić na głowicy zasilającej kolumny): minimum 285 kg Wartość udźwigu kolumny przy oferowanej długości wysięgnika potwierdzona w załączonej do oferty instrukcji obsługi kolumny lub w oryginalnym prospekcie / katalogu powszechnie dostępnym na stronie internetowej producenta kolumny. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wyposażenie kolumny: - Wysięgnik na drążek infuzyjny – 1 szt. - Wysięgnik na kardiomonitor – 1 szt. - Schowek nadmiaru przewodów mocowany w kolumnie - 1szt. - Pozioma szyna montażowa o długości min 40 cm i udźwigu min. 20 kg z możliwością montażu na min 2 ściankach głowicy na dowolnej wysokości. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wymiary wszystkich szyn montażowych na kolumnie szerokości od 25 do 35 mm oraz o grubość 10 mm. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Powierzchnia półki od strony głowicy wyprofilowana ku górze. Profil uniemożliwiający swobodne przelewnie się cieczy na powierzchnie głowicy z gniazdami podczas przypadkowego rozlania płynu na półkę. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Drążek infuzyjny o długości około 100 cm (+/- 10cm) z wysuwanym wieszakiem do kroplówek (4 metalowe zaczepy). | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Wysięgnik do mocowania drążka infuzyjnego oraz monitora na kolumnie dwuramienny, obrotowy, o zasięgu min. 30 cm+30cm (wymiar liczony od osi mocowania ramienia do osi drążka infuzyjnego) i udźwigu minimum 25 kg. | TAK, podać |  | TAK – 2 pkt NIE – 0 pkt |  |  |  |
|  | Wysięgniki wyposażone w wewnętrzne kanały do prowadzenia kabli (np. zasilania pomp infuzyjnych). | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Ramiona wysięgników z hamulcem ciernym. Możliwa regulacja siły hamowania hamulca ciernego w łatwy sposób przez użytkownika za pomocą ergonomicznego pokrętła | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zamawiający wymaga by oferowana jednostka medyczna była produktem powszechnie stosowanym, nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych jeszcze nie sprawdzonych w warunkach pracy na oddziałach szpitalnych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
| Wymogi formalne |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Do oferty należy dołączyć ulotki urządzenia w języku polskim potwierdzające parametry techniczne. | Tak, Załączyć |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Urządzenie posiada dokumentację (Certyfikat CE / Deklarację Zgodności) potwierdzające zgodność wyrobu z dyrektywą 93/42/EEC. | Tak, Załączyć |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Oferta obejmuje pełne szkolenie personelu z obsługi dostarczanego urządzenia dla 10 osób. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Konstrukcja sprzętu musi umożliwić spełnienie wszystkich warunków technicznych zawartych w niniejszej tabeli. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Zaoferowane urządzenie jest fabrycznie nowe i gotowe do użytku bez żadnych dodatkowych zakupów czy inwestycji oprócz materiałów eksploatacyjnych. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Oferowane urządzenie, oprócz spełnienia odpowiednich parametrów funkcyjnych, gwarantuje bezpieczeństwo pacjentów i personelu medycznego oraz zapewnia wymagany poziom świadczonych usług medycznych. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, Podać |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Wymagania do przedmiotu zamówienia | Wymagana wartość | Parametr oferowany przez dostawcę – TAK/NIE, podać wartość, zakres, wymiary, opisać itp. wg wskazań Zamawiającego określonych w kolumnie 2 i 3 niniejszej tabeli | Sposób oceny |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
|  | Meble stojące w pomieszczeniu Pracowni angiografii: 1. Szafa medyczna dwuczęściowa 100cm – 7szt. Szafa dwudrzwiowa wykonana ze stali nierdzewnej.Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane skrzydłowo. Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 1000x580x2000 mm (+/-10%). 2. Szafa medyczna jednoczęściowa 40cm – 2 szt. Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 400x580x2000 mm (+/-10%). 3. Szafa medyczna jednoczęściowa 50cm – 1 szt. Szafa jednodrzwiowa, wykonana ze stali nierdzewnej. Szafa z drzwiami przeszklonymi. Szkło w drzwiach bezpieczne, przeźroczyste. Drzwi szafy otwierane z prawej na lewą stronę (standardowo) lub odwrotnie (na życzenie Zamawiającego). Drzwi wyposażone w gumową uszczelkę oraz uchwyt typu C. Podstawa szafy na nóżkach wysokości 140 mm regulowanych w zakresie 20 mm (możliwość wypoziomowania szafy). Wewnątrz szafy znajduje się pięć półek, czyli sześć przestrzeni. Półki regulowane, wykonane ze stali nierdzewnej. Szafa wyposażona w zamek. Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne. Wymiary: 500x580x2000 mm (+/-10%). 4. Stół ze stali nierdzewnej 100cm – 1 szt. Stół medyczny na kółkach wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: 60x100x85 cm (+/-10%) lub zbliżone. 5. Stół ze stali nierdzewnej 180/200cm – 1 szt. Stół medyczny na kółkach wykonany ze stali nierdzewnej. Wymiary: 60x180/200x85 cm (+/-10%) lub zbliżone. 6. Szafka anestezjologiczna – 1 szt. Szafka anestezjologiczna (wózek) ułatwiająca przemieszczanie sprzętu medycznego i innych przedmiotów medycznych. Wózek posiada 4 zamknięte podwójne kółka o rozmiarze 125 mm, z których dwa są w pełni blokowane, a 1 z blokadą kierunkową. Wózek jest pokryty srebrnoszarą ramą z obrotowymi zderzakami, a górna część jest wykonana ze stali nierdzewnej, aby nadać profil krawędzi. 3 boki, z wyjątkiem przedniego, są wyposażone w barierkę ochronną. Korpus szafki jest wyposażony w 2 ramy dla modułów ISO 600 x 400 x 50 mm i 4 ramy dla modułów ISO 600 x 400 x 100 mm lub zbliżone wymiary. Wózek posiada stojaki na akcesoria, uchwyt mocujący, dozownik strzykawek i kaniul, uchwyt na rękawiczki jednorazowe, zestaw pojemników na odpady medyczne z uchwytem, dozownik środka dezynfekującego, regulowany stolik na tacę po lewej stronie, szynę po prawej stronie i uchwyt na worek na odpady. 7. Zegar cyfrowy – 1 szt. Zegar cyfrowy LED ścienny zaprojektowany zgodnie ze standardami sal operacyjnych (IP66) przewidziany do montażu podtynkowego. Wysokość cyfr: ok. 5 cm. Obudowa ze stali nierdzewnej, płyta czołowa - szklana. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wyposażenie pomieszczenia Sterowni: 8. Wieszak na fartuchy ochronne z półką na czepki i maski – 1 szt. Wieszak na fartuchy ochronne w systemie rurkowym (śr. ok. 40 mm) wykonany ze stali nierdzewnej. Montaż ścienny. Długość: ok. 150 cm. (+/- 10%). Dodatkowa półka na czepki i maski. 9. Regał do zabudowy – 1 szt. Regał otwarty - półki stojące, ze stali malowanej proszkowo lub ze stali nierdzewnej, półki lite lub perforowane z profili kształtowych ze stali nierdzewnej kwasoodpornej lub ze stali czarnej lakierowanej farbami proszkowymi, możliwość wyposażenia regału w przesuwne kosze. Konstrukcja umożliwiająca dowolną konfigurację wyposażenia (kosze, kuwety, półki). Wymiary: 37 cm x 225cm x 210 cm. (+/-10%). 10. Krzesło lekarskie – 5 szt. Krzesło lekarskie na kółkach z możliwością regulacji wysokości (pneumatyczna) oraz kąta nachylenia oparcia. Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne. Podstawowe wymiary: wysokość 40-52 cm, szerokość siedziska 46 cm (+/-10%) głębokość 43 cm (+/-10%), obciążenie dopuszczalne 110 kg. (+/-10%). 11. Zegar cyfrowy – 1 szt. Zegar cyfrowy LED ścienny zaprojektowany zgodnie ze standardami sal operacyjnych (IP66) przewidziany do montażu podtynkowego. Wysokość cyfr: ok. 5cm. Obudowa ze stali nierdzewnej, płyta czołowa - szklana. 12. Dozownik na płyn do dezynfekcji – 1 szt. Dozownik środków dezynfekcji o pojemności min. 800 ml. Wykonany ze stali nierdzewnej. Uruchamiany przyciskiem łokciowym. Zabezpieczony trwałym stalowym zamkiem. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wyposażenie pomieszczenia Przygotowania lekarzy: 13. Wieszak na fartuchy ochronne z półką na czepki i maski – 1 szt. Wieszak na fartuchy ochronne w systemie rurkowym (śr. ok. 40 mm) wykonany ze stali nierdzewnej. Montaż ścienny. Długość: ok. 90 cm. Dodatkowa półka na czepki i maski. 14. Szafka ubraniowa - 2 szt. Szafka ubraniowa dwuczęściowa wykonana w całości ze stali nierdzewnej. Każda część z pojedynczymi drzwiami z wywietrznikami, drzwi zamykane na klucz, w każdej części 1 półka, poniżej drążek na ubrania. Szafa o analogicznych wymiarach i kolorze, jak szafy istniejące. | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |
|  | Wyposażenie pomieszczenia Przygotowania pacjenta: 15. Biurko lekarskie – 1 szt. Biurko ramowe z blatem laminowanym obustronnie HPL o grubości 22-25 mm, zintegrowane z kontenerkiem z trzema zamykanymi na klucz szufladami, stelaż biurka malowany proszkowo, nogi stalowe malowane proszkowo lub chromowane, powinny posiadać stopki umożliwiające poziomowanie biurka w zakresie +15 mm. Podstawowe wymiary: szerokość zgodnie z rysunkiem, wysokość 74 cm, głębokość 60cm. (+/-10%). 16. Krzesło lekarskie - 1 szt. Krzesło lekarskie na kółkach z możliwością regulacji wysokości (pneumatyczna) oraz kąta nachylenia oparcia. Tapicerka zmywalna, odporna na środki dezynfekcyjne. Podstawowe wymiary: wysokość 40-52 cm, szerokość siedziska 46 cm (+/-10%), głębokość 43 cm (+/-10%), obciążenie dopuszczalne 110 kg (+/-10%) | Tak |  | Bez punktacji |  |  |  |

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

.................................................

Data; kwalifikowany podpis elektroniczny lub elektroniczny podpis zaufany lub elektroniczny podpis osobisty