Załącznik nr 5.1 do SWZ

Nr wew. postępowania 13/23

Opis przedmiotu zamówienia

Fabrycznie nowy chromatograf gazowy z dozownikiem split/splitless i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym FID wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem

(zadanie nr 1)

Specyfikacja minimalnych wymagań dla chromatografu gazowego z dozownikiem split/splitless i detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (GC-FID):

- Chromatograf musi być wyposażony we własny dotykowy panel sterowania pozwalający na dostęp do wszystkich danych aparatu w czasie rzeczywistym

- Chromatograf musi mieć elektronicznie programowane przepływy i ciśnienia gazów 
o dokładności ustawień ciśnienia nie gorszej niż 0,001 psi (na dozownikach 
i detektorach)

- Chromatograf musi mieć elektroniczną kontrolę przepływów oraz temperatur

- Chromatograf musi mieć  tryb utrzymania stałej szybkości przepływu

- Chromatograf musi mieć możliwość programowania narostu temperatury, ciśnienia 
i przepływu

- Chromatograf musi mieć możliwość utrzymywania stałej szybkości przepływu podczas zmiany temperatury

- Chromatograf musi być wyposażony w kanał z portem nastrzykowym typu split/splitless

- Chromatograf musi mieć możliwość zastosowania kolumn o średnicach wewnętrznych mieszczących się w przedziale  od 0,05 do 0,53 mm

- Chromatograf musi być wyposażony w piec z zakresem  temperatur mieszczącym się w od temperatury otoczenia +4oC do co najmniej 450oC

- Chromatograf musi mieć możliwość  maksymalnej liniowej zmiany temperatur w piecu co najmniej 120 °C/min

- Chromatograf musi mieć możliwość  zastosowania co najmniej 20 narostów temperaturowych podczas analizy

- Chromatograf musi chłodzić piec od 450°C do 50°C w czasie nie dłuższym niż 4 minuty

- Dozownik chromatografu musi być  typu split/splitless i powinien mieć możliwość cyfrowego nastawu przepływów i ciśnień gazu z dokładnością nie niższą niż 0,001psi

- Chromatograf musi mieć możliwość  automatycznego ustawiania parametrów przepływu i ciśnienia w tym stosunku podziału próbki

- Dozownik chromatografu musi pracować w temperaturze co najmniej 400oC

- Dozownik chromatografu musi mieć maksymalny współczynnik podziału dozownika co najmniej 7500:1

- Możliwość dozowania w trybie z podziałem, bez podziału, pulsedsplit i pulsedsplitless

- Chromatograf musi posiadać minimalny limit detekcji (MDL) detektora FID 1,2 pg C/s

- Chromatograf musi posiadać zakres liniowy detektora co najmniej 107

- Chromatograf musi posiadać częstotliwość  próbkowania podczas zbierania danych przynajmniej 500 Hz

- Detektor chromatografu musi pracować w temperaturze co najmniej do 450°

- Chromatograf musi być wyposażony w autosampler z automatycznym podajnikiem próbek

- Autosampler chromatografu musi być wyposażony  w strzykawkę o pojemności 10µl (z końcówką teflonową na tłoku)

- Autosampler chromatografu musi być wyposażony w tacę do fiolek o pojemności 2 ml mieszcząca co najmniej 150 fiolek

- Autosampler musi mieć możliwość programowania szybkości nastrzyku

- Autosampler musi mieć programowalną głębokość pobierania próbki

- Autosampler musi mieć regulowane objętości nastrzyku w zakresie co najmniej od 0,1 µl do 5 µl lub większym

Stacja komputerowa:

- Chromatograf musi być dostarczony wraz ze stacją komputerową sterującą kompatybilną z zestawem GC-FID wyposażoną w procesor min. czterordzeniowy procesor: osiągający min 10000 pkt. wg testu Passmark CPU Mark, pamięć RAM min. 64 GB  lub więcej, dysk twardy co najmniej 2000 GB 7200 rpm, drugi dysk twardy o pojemności co najmniej  256 GB typu M2, zintegrowaną kartę graficzną, zintegrowaną kartę sieciową 10/100/1000 MB, napęd Blue-Ray, klawiaturę i mysz optyczną USB, monitor LCD co najmniej 27”, drukarkę laserową z wyświetlaczem LCD, z możliwością automatycznego drukowania dwustronnego z interfejsem sieciowym

Parametry dodatkowe

- Oprogramowanie sterujące systemem GC-FID w języku polskim lub angielskim 
z pełnymi polskimi instrukcjami i pracujące pod polskojęzycznym systemem operacyjnym (w najnowszej wersji z dożywotnią licencją)

- System GC-FID musi posiadać walidacyjne oprogramowanie chromatograficzne umożliwiające zbieranie i przetwarzanie danych, sterowanie chromatografem, 
z pełnymi polskimi instrukcjami.

- Wykonawca musi dostarczyć zestaw instalacyjny do chromatografu oraz wszystkie części niezbędne do uruchomienia i sprawdzenia poprawności działania systemu.

- Wykonawca musi dostarczyć zestaw narzędzi do obsługi zestawu GC-FID, umożliwiających wymianę materiałów eksploatacyjnych

- Z chromatografem Wykonawca musi dostarczyć pełne wyposażanie do uruchomienia sprzętu analitycznego z kolumną chromatograficzną o wymiarach min. 30m, 0.25mm, 0.25um  np. ZB-DRUG-1, SH-I-35Sil MS, DB-35MS, Rxi-35Sil MS lub inną równoważną do wymienionych kolumn, która dostosowana będzie do testów mieszaniny  n - alkanów C7-C33 oraz mieszaniny substancji psychotropowych 
i środków odurzających np. kokaina, heroina, LSD, tetrahydrokannabinol.  
W przypadku oferowania kolumny równoważnej, Wykonawca musi złożyć oświadczenie o równoważności oferowanej kolumny, wskazując w tym oświadczeniu parametry techniczne oferowanej kolumny. Zamawiający sprawdzi równoważność oferowanej kolumny poprzez  porównanie parametrów technicznych oferowanej kolumny z wymaganymi.

- Dostarczony chromatograf gazowy GC oraz dostarczony autosampler muszą być fabrycznie nowe, muszą pochodzić od jednego Producenta

- Wykonawca musi dostarczyć Certyfikat zgodności CE świadczący o zgodności urządzenia z europejskimi warunkami bezpieczeństwa (dołączony do oferty).

- W ramach umowy Wykonawca musi dokonać przyłączenia chromatografu do istniejącej sieci gazowej, (hel, wodór, powietrze syntetyczne). Materiały niezbędne do podłączenia urządzenia do sieci gazowej (przewody, trójniki, złączki itp.) – musi zapewnić Wykonawca.

- Wykonawca musi uruchomić dostarczony sprzęt u Bezpośrednich Użytkowników oraz przeprowadzić jedno dwudniowe szkolenie i jedno jednodniowe szkolenie z obsługi urządzenia dla przedstawicieli Bezpośrednich Użytkowników w danej jednostce. Personel musi otrzymać imienne certyfikaty potwierdzające odbycie szkolenia.

- Oferowany sprzęt musi być kompletny, po instalacji gotowy do użycia zgodnie 
z jego przeznaczeniem. Instalacja i uruchomienie sprzętu musi być wykonana przez autoryzowany serwis.

- Po upływie 12 miesięcy od daty zainstalowania sprzętu Wykonawca musi zapewnić pełny (bezpłatny) przegląd serwisowy tj. czyszczenie układu dozownika, konserwacja detektora FID, konserwacja autosamplera, sprawdzenie poprawności działania chromatografu.

- Wykonawca musi zapewnić czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie dłuższy niż 3 dni robocze. Serwis sprzętowy gwarancyjny i pogwarancyjny musi być świadczony przez jedną firmę z siedzibą w Polsce, przez inżynierów serwisowych posiadających certyfikaty ukończenia szkolenia z zakresu GC-FID wydane przez Producenta.

- Wykonawca musi zapewnić dostępność części zamiennych do dostarczonego systemu  przez okres  co najmniej 10 lat od chwili zakupu sprzętu.

- Wykonawca musi udzielić minimum 24 miesiące gwarancji na dostarczony sprzęt, która będzie liczona od daty podpisania be zastrzeżeń protokołu odbioru ilościowo- jakościowego