## Zadanie nr 1
Załącznik nr 2 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.12.1.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 1
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego łat biologicznych z osierdzia bydlęcego, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do …. * dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….*. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Łata biologiczna. Wykonana z osierdzia bydlęcego wskazana do rekonstrukcji dużych naczyń, zamknięcia perikardium, ASD oraz VSD, rekonstrukcje kardiochirurgiczne w obrębie mięśnia sercowego, min. Rekonstrukcja zastawek serca, ubytków sercowych, endarterektomia szyjna, profundoplastyka, wzmocnienie linii szwów, operacje neurochirurgiczne. rozm. od 0.6x8cm - 10x16cm
2 | 0.6 x 8 cm | szt | 5
3 | 0.8 x 8 cm | szt | 5
4 | 1.5 x 10 cm | szt | 5
5 | 1 x 10 cm | szt | 4
6 | 1 x 14 cm | szt | 4
7 | 1 x 6 cm | szt | 1
8 | 2 x 9 cm | szt | 1
9 | 2.5 x 15 cm | szt | 1
10 | 4 x 4 cm | szt | 1
11 | 4 x 6 cm | szt | 1
12 | 5 x 10 cm | szt | 1
13 | 6 x 8 cm | szt | 1
14 | 8 x 14 cm | szt | 1
15 | 10 x 16 cm | szt | 1
RAZEM :

## Zadanie nr 2
Załącznik nr 3 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.12.2.2024
Formularz cenowo – techniczny zadania nr 2
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego łat biologicznych osierdziowych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć ne Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do ….* dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem pocztą elektroniczna na adres ……………………………… *. 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Biologiczna łata osierdziowa prosta - Wykonana z osierdzia wołowego z jednego kawałka - Produkowane z zastosowaniem technologii przeciwzwapnieniowej - Nie uwalnia gluteraldehydu do tkanek - wysoka elastyczność materiału - Przechowywana w roztworze niskoprocentowego glutaraldehydu - minimalne płukanie implantu przed implantacją- 2 minuty -możliwość implantacji w zakażonym polu -grubość 0,41mm – 0,75mm jednorodna dla danego rozmiaru
2 | - 0.8 x 8 cm | szt | 6
3 | - 1 x 6 cm | szt | 3
4 | - 2 x 9 cm | szt | 3
5 | - 4 x 4 cm | szt | 3
6 | - 5 x 6 cm | szt | 3
7 | - 6 x 8 cm | szt | 3
8 | - 6 x 10 cm | szt | 3
9 | - 4 x 16 cm | szt | 3
10 | - 7 x 10cm | szt | 3
11 | - 08x14 cm | szt | 3
12 | - 08x14 cm | szt | 1
RAZEM :

## Zadanie nr 3
Załącznik nr 4 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.12.3.2024
Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 3
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego prowadników do tętnic nerkowych, zwanych dalej wyrobami. 2.Wykonawca gwarantuje, że wszystkie wyroby objęte zamówieniem spełniać będą wszystkie - wskazane w niniejszym załączniku-wymagania eksploatacyjno-techniczne i jakościowe. 3.Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych- odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych odczynników zewnętrznych – opakowaniach (jednostkowych, zbiorczych), na których umieszczona będzie informacja w języku polskim, zawierająca co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie , wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 4.Wykonawca oświadcza , że dostarczone zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5.Wykonawca zapewnia , że na potwierdzenie stanu faktycznego , o którym mowa w pkt. 2 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wiosek na etapie realizacji zamówienia. 6. Poszczególne dostawy częściowe wyrobów będą realizowane w terminie do ….* dni roboczych od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………….*. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: * wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Prowadnik specjalistyczny do tętnic nerkowych 0.014” i 0.018”. Długości: 130, 190 i 300 cm. Końcówka prowadnika: prosta - kształtowalna bądź zagięta ‘’J”. Dedykowany do tętnic nerkowych bez powłoki hydrofilnej. Prowadnik w wersji z długim i krótkim taperowaniem. Wersja 0.014" posiadająca platynowy dystalny marker o długości 3cm, 0.018" o długości 5cm. 3 platynowe znaczniki cieniujące w odległościach 5mm dla wersji 0.014" oraz 0.018". obciążenie końcówek 1,3g i 1,7g dla wersji 0,014" oraz 2g i 4g dla wersji 0,018". | szt. | 30
RAZEM

## Zadanie nr 4
Załącznik nr 5 do SWZ
Załącznik nr 1 do umowy nr NZ.261.12.4.2024
Formularz cenowo- techniczny zadanie nr 4
1. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy do siedziby zmawiającego protez dzianych, rozwidlonych oraz łat dzianych, zwanych dalej wyrobami. 2. Wykonawca zobowiązuje się w ramach przemiotu umowy i jego cenie: 1) utworzyć ne Centralnym Bloku Operacyjnym Zamawiającego bank depozytowy wyrobów w pełnym asortymencie i zakresie wymaganych rozmiarów, 2) uzupełniać bank depozytowy niezwłocznie w terminie do ….* dni roboczych od dnia otrzymania przez Wykonawcę raportu implantacji przesłanego za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ………………………………* . 3. Wykonawca gwarantuje, że wyroby objęte przedmiotem zamówienia spełniać będą wszystkie – wskazane w niniejszym załączniku – wymagania eksploatacyjno – techniczne i jakościowe. 4. Wykonawca oświadcza, że dostarczane zamawiającemu wyroby spełniać będą właściwe, ustalone w obowiązujących przepisach prawa wymagania odnośnie dopuszczenia do użytkowania przedmiotowych wyrobów w polskich zakładach opieki zdrowotnej. 5. Dostarczane zamawiającemu poszczególne wyroby powinny znajdować się w trwałych – odpornych na uszkodzenia mechaniczne oraz zabezpieczonych przed działaniem szkodliwych czynników zewnętrznych – opakowaniach, na których umieszczona będzie informacja zawierająca, co najmniej następujące dane: - nazwa wyrobu, nazwa producenta, - kod partii lub serii wyrobu, - oznaczenie daty, przed upływem której wyrób może być używany bezpiecznie, wyrażonej w latach i miesiącach, - oznakowanie CE, - inne oznaczenia i informacje wymagane na podstawie odrębnych przepisów. Uwaga: Okres ważności wyrobów powinien wynosić minimum 12 miesiące od dnia dostawy do siedziby zamawiającego. 6. Wykonawca zapewnia, że na potwierdzenie stanu faktycznego, o którym mowa w pkt. 3 i 4 posiada stosowne dokumenty, które zostaną niezwłocznie przekazane zamawiającemu, na jego pisemny wniosek na etapie realizacji zamówienia. 7. Wykonawca oferuje realizację niniejszego zadania zgodnie z następującą kalkulacją: *wypełnia Wykonawca
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto 6 = 4 x 5 | Stawka VAT % | Cena jednostkowa brutto 8 = 9 / 4 | Wartość brutto 9 = 6 + 7 | PRODUCENT/ Nazwa własna lub inne określenie identyfikujące wyrób w sposób jednoznaczny, np. numer katalogowy
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1. | Proteza dziana, obustronnie welurowana, poliestrowa, impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną, nieprzepuszczalna (0 ml/min/cm2) rozwidlona rozmiar 14/7 mm dł. 40 cm | szt | 15
2. | Proteza dziana, obustronnie welurowana, poliestrowa, impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną, nieprzepuszczalna (0 ml/min/cm2), rozwidlona rozmiar 18/9 mm dł. 40 cm | szt | 15
3. | Proteza Srebna rozwidlona rozmiar 14/7 mm dł. 40 cm | szt | 15
4. | Proteza Srebna rozwidlona rozmiar 18/9 mm dł. 40 cm | szt | 15
5. | Łata dziana Uni - Graft rozmiar 2 x 9 cm. Podwójnie dziana łata naczyniowa wykonana z poliestru, impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną bydlęcą. Jest delikatna, cienka, wytrzymała. Impregnacja redukuje początkową przepuszczalność protezy do 0ml/mi/cm2 w momencie inplantacji. | szt | 1
6. | Łata dziana Uni - Graft rozmiar 3 x 4 cm. Podwójnie dziana łata naczyniowa wykonana z poliestru, impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną bydlęcą. Jest delikatna, cienka, wytrzymała. Impregnacja redukuje początkową przepuszczalność protezy do 0ml/mi/cm2 w momencie inplantacji. | szt | 1
7. | Łata dziana Uni - Graft rozmiar 1 x 7 cm. Podwójnie dziana łata naczyniowa wykonana z poliestru, impregnowana wchłanialną modyfikowaną żelatyną bydlęcą. Jest delikatna, cienka, wytrzymała. Impregnacja redukuje początkową przepuszczalność protezy do 0ml/mi/cm2 w momencie inplantacji. | szt | 20
RAZEM :