## Pakiet 1
	Numer Sprawy WSZSL/FZ- 62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 1
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia - Aparat usg z z trzema głowicami
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż 2015 roku (dotyczy urządzenia, nie wersji software).	Późniejsze, niż opisane w kolumnie B, wprowadzenie na rynek – 10 pkt
2	Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga maks, 80 kg	70-75 kg – 2 pkt; < 70 kg – 5 pkt
3	Regulacja położenia konsoli na boki	Brak punktacji
4	Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 15cm	regulacja powyżej 17cm -5 pkt
5	Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt
6	Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnym przyciskiem	Ekran powyżej 10 cali -5 pkt
7	Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora	Wymagane
8	Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 3 gniazda	4 aktywne hniazda - 3 pkt
9	Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21 '' cali, z możliwością regulacji położenia	Ekran powyżej 21 cali - pkt
10	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt
11	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570 000 kanałów procesowych	1 000 000 – 2 500 000 – 2 pkt; >2 500 000 – 5 pkt.
12	fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192	Wymagane
13	Dynamika systemu min. 250 dB	260-280 dB – 2 pkt; >280 dB – 5 pkt.
14	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [ nie harmonicznych ] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) - min. 2 do 16 MHz	17-20 MHZ – 2 pkt; 21 MHz i więcej – 5 pkt
15	Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC,regulacja elektroniczna bez potencjometrów	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt
16	Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku;- wybieranie częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2-16 MHz; - powiększanie obrazu (zoom) min. 8x - funkcja HD zoom (zoom o wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref ; - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode; - możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode)	Wymagane
17	Maksymalna głębokość penetracji min. 38 cm;	39 – 40 cm – 2 pkt; >40 cm – 5 pkt
18	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1950 Hz	2000 – 2100 Hz – 2 pkt; > 2 100 Hz – 5 pkt.
19	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz, automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie , skala, linia bazowa), możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie, automatyczna analiza widma dopplerowskiego, regulacja pochylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni, wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm, pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym	większy zakres bramki - 5 pkt
20	Tryp Doppler Kolorowy (CD) - wybieranie częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12 Mhz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów – min. 12 map - funkcja HD ( wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego	Wymagane
21	Maksymalna częstotliwość odświeżania (frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – min. 240 Hz	częstotliwość powyżej 350 Hz- 5 pkt
22	Tryb obrazowania harmonicznego. Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex ( 2D + PWD + CD). Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD. Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD)	Wymagane
23	Tryb Dual Live – tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD	Wymagane
24	Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej	Wymagane
25	Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne	Wymagane
26	Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu	Wymagane
27	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt
28	Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów	Wymagane
29	Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Jama brzuszna - Mięśniowo – szkieletowe - Neonatalne - Pediatryczne - Małe narządy - Urologiczne - Tarczyca - Naczyniowe	Wymagane
30	Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD)	Wymagane
31	Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Wymagane
32	Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych	Wymagane
33	Możliwość ustawienia min.3 linii prostych w różnych miejscach ( linie nie połączone ze sobą) w anatomicznym M-mode.	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt
34	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji	Wymagane
35	Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – min. 40 presetów; - możliwość nagrywania i odtwarzania - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania	Wymagane
36	Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja	Wymagane
37	Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG oraz zapisy pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych.	Wymagane
38	Zapis obrazów w formacie PNG	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt
39	Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie min. PDF	Wymagane
40	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min, worklist, send, print, raporty strukturalne.)	Wymagane
41	Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt
42	Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive oraz CD/DVD	Wymagane
43	Nagrywarka DVD wbudowana w aparat	Wymagane
44	Jednoczesny zapis obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem.	Wymagane
45	Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań – min. 500 GB	Wymagane
46	Min. 5 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym min. 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej	Wymagane
47	Wyjście HDMI	Wymagane
48	Możliwość podłączenia drukarki do drukowania raportów z badań w formacie A-4	Wymagane
49	Zasilanie awaryjne na minimum 25 minut pracy urządzenia	Wymagane
50	Cyfrowa drukarka termiczna (video-printer) czarno – biała wbudowana w aparat	Wymagane
51	Możliwość zainstalowania oprogramowania do zewnętrznego komputera obsługującego bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp..) obrazów nagranych w aparacie USG	Tak – 5 pkt; Nie - 0 pkt
52	Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora.	Tak – 3 pkt; Nie - 0 pkt
53	Funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 30 sekund	20 – 25 s. - 2 pkt; <20 s. - 5 pkt.
54	Funkcja lupy pomiarowej uruchamiana automatycznie przyciskiem pomiarowym powiększająca min 20 krotnie	Tak-3pkt: Nie -0 pkt
GŁOWICE
1	Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów.	Wymagane
	Liczba elementów min. 190	Wymagane
	Pole widzenia głowicy min.39mm do 45 mm	Wymagane
	Zakres częstotliwości pracy głowicy min, 5-12 MHz	Wymagane
	Tryb 2D – min, 3 wybierane częstotliwości pracy;	Wymagane
	Tryb obrazowania harmonicznego – min, 3 wybierane częstotliwości pracy	Wymagane
	Tryb Color Doppler – min, 2 wybierane częstotliwości pracy.	Wymagane
	Praca w trybie obrazowania trapezowego dla trybu 2D oraz CD	Wymagane
2	Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej	Wymagane
	Liczba elementów min. 160	Wymagane
	Pole widzenia min. 60º;	Wymagane
	Zakres częstotliwości pracy głowicy głowicy min. 2-7 MHz;	Wymagane
	Tryb 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy	Wymagane
3	Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów. / Liczba elementów min. 190 / Pole widzenia głowicy min.37 mm Zakres częstotliwości pracy min, 6-18 MHz Tryb 2D – min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 częstotliwości pracy / Tryb Dopplera kolorowego – min, 3 częstotliwości pracy	Wymagane
		Wymagane
WYMAGANE MOŻLIWOŚCI ROZBUDOWY DOSTĘPNE NA DZIEŃ SKŁADANIA OFERT
1	Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym.	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
	Zakres częstotliwości pracy głowicy – min, 1-8 MHz
	Tryb 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy
	Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy min 4
	Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°
2	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości min, 10-22 MHz	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
	Tryb 2D – min, 4 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 3
3	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej”	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
	Zakres głowicy min. 6-18 MHz
	Szerokość pola obrazowego (FOV) min, 28 mm
	Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 4
4	Możliwość rozbudowy o głowicę sektoroa pediatryczną szerokopasmową o czestotliwości 3MHz-8MHz :kąt widzenia powyżej 90 stopni: Tryby pracy min.2D,Color Dopler,OW Dopler,CW Dopler,Dopler tkankowy	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
5	Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweks szerokopasmową do badań pediatrycznych o częstotliwości 4MHz-9MHZ : kąt widzenia powyżej 90 stopni	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
6	Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
7	Możliwość rozbudowy o moduł StressEcho	Wymagane
8	Możliwość rozbudowy o elastografię, strain, obrazowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej	Wymagane
9	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę tzw. markerów akustycznych.	Wymagane
10	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.)	Wymagane

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Aparat USG z trzema głowicami	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 2
	Numer Sprawy WSZSL/DZ- 62/19 Załącznik 2A – Pakiet 2
	Tabela A - Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Aparat usg z głowicą kardiologiczną
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż 2015 roku (dotyczy urządzenia, nie wersji software).	Późniejsze, niż opisane w kolumnie B, wprowadzenie na rynek – 10 pkt
2	Aparat wysokiej klasy, stacjonarny na 4 skrętnych kołach, waga maks, 80 kg	70-75 kg – 2 pkt; < 70 kg – 5 pkt
3	Regulacja położenia konsoli na boki	Wymagane
4	Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 15cm	regulacja powyżej 17cm -5 pkt
5	Uchwyty na głowice po obu stronach konsoli, możliwość zmiany położenia uchwytów	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt
6	Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 8 cali z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnym przyciskiem	Ekran powyżej 10 cali -5 pkt
7	Konsola aparatu wyposażona w dwa rodzaje klawiatury alfanumerycznej: wirtualną – dostępną na panelu dotykowym oraz wysuwaną spod panelu operatora	Wymagane
8	Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 3 gniazda	4 aktywne hniazda - 3 pkt
9	Monitor LCD panoramiczny o przekątnej min. 21 '' cali, z możliwością regulacji położenia	Ekran powyżej 21 cali - pkt
10	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min 60% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu	TAK – 3 pkt; NIE – 0 pkt
11	Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 570 000 kanałów procesowych	1 000 000 – 2 500 000 – 2 pkt; >2 500 000 – 5 pkt.
12	fizyczna ilość kanałów nadawczych TX min. 192	Wymagane
13	Dynamika systemu min. 250 dB	260-280 dB – 2 pkt; >280 dB – 5 pkt.
14	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [ nie harmonicznych ] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) - min. 2 do 16 MHz	17-20 MHZ – 2 pkt; 21 MHz i więcej – 5 pkt
15	Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC,regulacja elektroniczna bez potencjometrów	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt
16	Tryb 2D (B-mode) - automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku;- wybieranie częstotliwości pracy w trybie 2D min. 2-16 MHz; - powiększanie obrazu (zoom) min. 8x - funkcja HD zoom (zoom o wysokiej rozdzielczości) - dynamiczne ogniskowanie nadawania 8 stref ; - prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode; - możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu 2D (B-Mode)	Wymagane
17	Maksymalna głębokość penetracji min. 38 cm;	39 – 40 cm – 2 pkt; >40 cm – 5 pkt
18	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D - min. 1950 Hz	2000 – 2100 Hz – 2 pkt; > 2 100 Hz – 5 pkt.
19	Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), maksymalna częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego min. 22 kHz, automatyczna optymalizacja PW przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie , skala, linia bazowa), możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie, automatyczna analiza widma dopplerowskiego, regulacja pochylenia wiązki dopplerowskiej min. +/- 30 stopni, wielkość bramki Dopplerowskiej min. 1-24 mm, pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym	większy zakres bramki - 5 pkt
20	Tryp Doppler Kolorowy (CD) - wybieranie częstotliwości pracy w trybie CD min. 2-12 Mhz - regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego min. +/- 30 stopni - ilość map kolorów – min. 12 map - funkcja HD ( wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego	Wymagane
21	Maksymalna częstotliwość odświeżania (frame Rate) dla obrazu 2D + kolor (CD) – min. 240 Hz	częstotliwość powyżej 350 Hz- 5 pkt
22	Tryb obrazowania harmonicznego. Tryb Duplex (2D + PWD) Tryb Triplex ( 2D + PWD + CD). Tryb Power Doppler (tryb angiologiczny PD. Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD)	Wymagane
23	Tryb Dual Live – tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD	Wymagane
24	Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicy liniowej	Wymagane
25	Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex panoramiczne	Wymagane
26	Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu	Wymagane
27	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt
28	Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów	Wymagane
29	Oprogramowanie wraz z pakietem obliczeniowym do badań: - Jama brzuszna - Mięśniowo – szkieletowe - Neonatalne - Pediatryczne - Małe narządy - Urologiczne - Tarczyca - Naczyniowe	Wymagane
30	Oprogramowanie do badań kardiologicznych: - pakiet obliczeniowy i raporty, przebieg EKG na ekranie + kable ekg - tryb Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD)	Wymagane
31	Kolorowy i spektralny Doppler tkankowy	Wymagane
32	Anatomiczny M-Mode na obrazach rzeczywistych	Wymagane
33	Możliwość ustawienia min.3 linii prostych w różnych miejscach ( linie nie połączone ze sobą) w anatomicznym M-mode.	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt
34	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji	Wymagane
35	Funkcje użytkowe: - ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic – min. 40 presetów; - możliwość nagrywania i odtwarzania - możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania	Wymagane
36	Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja	Wymagane
37	Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG oraz zapisy pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych.	Wymagane
38	Zapis obrazów w formacie PNG	TAK – 2 pkt; NIE – 0 pkt
39	Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie min. PDF	Wymagane
40	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min, worklist, send, print, raporty strukturalne.)	Wymagane
41	Możliwość eksportu przez WiFi na komputer PC (Windows®, Mac®) oraz inne urządzenia (tablety, smartfony itp.)	Tak 5 pkt: Nie -0 pkt
42	Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive oraz CD/DVD	Wymagane
43	Nagrywarka DVD wbudowana w aparat	Wymagane
44	Jednoczesny zapis obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne pod jednym przyciskiem.	Wymagane
45	Wewnętrzny dysk twardy aparatu przeznaczony do archiwizacji badań – min. 500 GB	Wymagane
46	Min. 5 portów USB wbudowanych w aparat umożliwiających zapis obrazów na Pen-Drive oraz podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym min. 2 porty umieszczone bezpośrednio na konsoli operatorskiej	Wymagane
47	Wyjście HDMI	Wymagane
48	Możliwość podłączenia drukarki do drukowania raportów z badań w formacie A-4	Wymagane
49	Zasilanie awaryjne na minimum 25 minut pracy urządzenia	Wymagane
50	Cyfrowa drukarka termiczna (video-printer) czarno – biała wbudowana w aparat	Wymagane
51	Możliwość zainstalowania oprogramowania do zewnętrznego komputera obsługującego bazę danych pacjentów z aparatu USG umożliwiające obróbkę analizę (pomiary, raporty itp..) obrazów nagranych w aparacie USG	Tak – 5 pkt; Nie - 0 pkt
52	Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora.	Tak – 3 pkt; Nie - 0 pkt
53	Funkcja szybkiego startu – funkcja przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 30 sekund	20 – 25 s. - 2 pkt; <20 s. - 5 pkt.
54	Funkcja lupy pomiarowej uruchamiana automatycznie przyciskiem pomiarowym powiększająca min 20 krotnie	Tak-3pkt: Nie -0 pkt

1	Głowica liniowa wysokoczęstotliwościowa do badań naczyniowych i małych narządów.	Wymagane
	Liczba elementów min. 190	Wymagane
	Pole widzenia głowicy min.39 mm do 45 mm	Wymagane
	Zakres częstotliwości pracy głowicy min, 5-12 MHz	Wymagane
	Tryb 2D – min, 3 wybierane częstotliwości pracy;	Wymagane
	Tryb obrazowania harmonicznego – min, 3 wybierane częstotliwości pracy	Wymagane
	Tryb Color Doppler – min, 2 wybierane częstotliwości pracy.	Wymagane
	Praca w trybie obrazowania trapezowego dla trybu 2D oraz CD	Wymagane
2	Głowica convex do badań ogólnodiagnostycznych, w tym jamy brzusznej	Wymagane
	Liczba elementów min. 160	Wymagane
	Pole widzenia min. 60º;	Wymagane
	Zakres częstotliwości pracy głowicy głowicy min. 2-7 MHz;	Wymagane
	Tryb 2D – min. 3 wybierane częstotliwości pracy. Tryb obrazowania harmonicznego – min. 3 wybierane częstotliwości pracy	Wymagane
	Głębokość obrazowania min. 38 cm	Wymagane
3	Głowica elektroniczna typu „phased array” do badań kardiologicznych i transkranialnych w technologii Single Crystal	większa ilość elementów fizycznych -3pkt
	Liczba elementów 60 Pole widzenia min, 85 ° Zakres częstotliwości pracy min, 2-4 MHz Tryb 2D – min. 3 częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 częstotliwości pracy
	Tryb Dopplera kolorowego – min, 3 częstotliwości pracy

1	Możliwość rozbudowy o głowicę convex z centralnym kanałem biopsyjnym.	Tak – 5pkt; Nie – 0 pkt
	Zakres częstotliwości pracy głowicy – min, 1-8 MHz
	Tryb 2D – min 4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – min, 5 wybierane częstotliwości pracy
	Praca w trybie Dopplera Kolorowego – wybieranych częstotliwości pracy min 4
	Możliwość wykonywania biopsji pod kątami min.: 0°, 5°, 15°
2	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową do badań ortopedycznych reumatologicznych, naczyniowych Zakres częstotliwości min, 10-22 MHz	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt
	Tryb 2D – min, 4 wybieralne częstotliwości pracy Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 3
3	Możliwość rozbudowy o głowicę liniową wysokoczęstotliwościową typu „Hokej”	Tak – 5 pkt; Nie – 0 pkt
	Zakres głowicy min. 6-18 MHz
	Szerokość pola obrazowego (FOV) min, 28 mm
	Tryb 2D – min. 4 wybierane częstotliwości pracy
	Tryb obrazowania harmonicznego – wybierane częstotliwości pracy min. 4
	Tryb Dopplera Kolorowego – wybierane częstotliwości pracy min. 4
4	Możliwość rozbudowy o głowicę sektoroa pediatryczną szerokopasmową o czestotliwości 3MHz-8MHz :kąt widzenia powyżej 90 stopni: Tryby pracy min.2D,Color Dopler,OW Dopler,CW Dopler,Dopler tkankowy	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt
5	Możliwość rozbudowy o głowicę mikrokonweks szerokopasmową do badań pediatrycznych o częstotliwości 4MHz-9MHZ : kąt widzenia powyżej 90 stopni	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt
6	Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks	Tak-5 pkt: Nie -0 pkt
7	Możliwość rozbudowy o moduł StressEcho	Wymagane
8	Możliwość rozbudowy o elastografię, strain, obrazowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej	Wymagane
9	Możliwość rozbudowy o zainstalowane w aparacie obrazowanie i analiza ilościowa Strain wyliczający parametry ruchu mięśnia sercowego w oparciu o analizę tzw. markerów akustycznych.	Wymagane
10	Możliwość rozbudowy o oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne.)	Wymagane

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Aparat USG z głowica kardiologiczną	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 3
	Numer Sprawy WSZSL/FZ-62/19 Załącznik 2A – Pakiet 3
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Cytometr przepływowy
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Cytometr kliniczny posiadający certyfikat zgodności oferowanego zestawu z dyrektywą 98/79/EC z dn. 27.10.1998 dla urządzeń medycznych do diagnostyki in vitro	Wymagane
2	Cytometr cyfrowy (sygnał przetwarzany na postać cyfrową natychmiast po wyjściu z elektroniki detektora) wyposażony w trzy lasery chłodzone powietrzem:	Wymagane
	Niebieski (488 nm, 20 mW),	Wymagane
	Czerwony (640 nm, 40 mW)	Wymagane
	Fioletowy (405 nm, 40 mW)	Wymagane
3	Każdy laser ma zamontowany układ stabilizujący temperaturę i utrzymujący jej stałą wartość na poziomie 352°C. 35°C (+/-2°C)	Wymagane
	Każdy z laserów wyposażony jest w precyzyjny silnik krokowy, sterowany przez oprogramowanie, pozwalający na automatyczne dostrajanie laserów, jeśli jest to konieczne, podczas kontroli jakości wykonywanej na kulkach kalibracyjnych.	Wymagane
4	Cytometr mierzy jednocześnie na jednej komórce:	Wymagane
	10 fluorescencji z trzech laserów (4 z lasera niebieskiego, 3 z lasera czerwonego, 3 z lasera fioletowego),	Wymagane
	FSC, SSC.	Wymagane
5	Konstrukcja układu optycznego:	Wymagane
	• pomiar jednoczesny fluorescencji w kolejności od fali najdłuższej do najkrótszej,	Wymagane
	• kuweta przepływowa połączona z obiektywem zbierającym fluorescencje i SSC za pomocą żelu optycznego, dopasowującego współczynnik załamania światła, Apertura cyfrowa 1,2.	Wymagane
	• optyka rozdzielająca sygnały fluorescencji oparta na filtrach odbijających,	Wymagane
	• prowadzenie sygnałów fluorescencji z każdego lasera światłowodami do zestawów detektorów dedykowanych poszczególnym laserom,	Wymagane
	• zintegrowane filtry optyczne z układem elektronicznym, pozwalającym na automatyczne rozpoznanie konfiguracji optyki przez urządzenie,	Wymagane
6	Czułość systemu optyki w jednostkach MESF:	Wymagane
	FITC: <85 MESF	Wymagane
	PE: <20 MESF	Wymagane
7	Oprogramowanie cytometru pozwala na ustawienie progu detekcji na każdym mierzonym parametrze z dowolnego lasera.	Wymagane
	Próg detekcji można ustawić na więcej niż jednym parametrze jednocześnie (maksymalnie można wybrać wszystkie parametry). Progi detekcji z poszczególnych parametrów można łączyć operatorami logicznymi OR (lub) albo AND (i).	Wymagane
8	Możliwość jednoczesnego pomiaru trzech wielkości opisujących mierzony sygnał: pole powierzchni po krzywą sygnału, szerokość sygnału i jego wysokość. Można dowolnie wybrać, jaką wielkość (ci) chcemy mierzyć dla każdego parametru. Każdy parametr może mieć mierzony dowolny zestaw wielkości sygnału, w szczególności wszystkie wielkości sygnału dla wszystkich parametrów.	Wymagane
9	Cytometr wyposażony jest w zintegrowany podajnik próbek z płytek wielodołkowych i probówek o cechach:	Wymagane
	• Podawanie 30 probówek oznaczonych kodem paskowym lub 40 probówek bez kodów.	Wymagane
	• Podawanie 96 probówek w postaci macierzy probówek	Wymagane
	• Podawanie próbek z płytek 96 dołkowych o dowolnym kształcie dna, o standardowej wysokości oraz z płytek głębokich	Wymagane
	• Podawanie probówek z płytek 384 dołkowych	Wymagane
	• Wbudowany worteks	Wymagane
	• Skanery kodów paskowych czytające kody na wszystkich probówkach	Wymagane
	• Skaner kodów czytający kod płytki	Wymagane
	• Kamera porównująca na żywo obraz rozmieszczenia próbek w statywie z zaprojektowanym eksperymentem w komputerze.	Wymagane
	• Płukanie sondy	Wymagane
	• Możliwość ręcznego pobierania materiału z probówek 5 ml, 15 ml, 50 ml oraz z mikroprobówek 2 ml.	Wymagane
10	Oprogramowanie cytometru pozwala na automatyczną charakteryzację pracy parametrów cytometru, szumów, tła, minimalnej czułości, minimalnych napięć pracy dla fotopowielaczy, regulowania czasu opóźnienia laserów, tworzenia raportów statystyki Levy-Jennings. Oprócz kontroli tych ustawień bazowych, moduł umożliwia automatyczną codzienną kontrolę jakości pracy cytometru oraz automatyczną optymalizację ustawienia laserów, jeśli potrzeba (automatyczne dostrajanie).	Wymagane
11	Cytometr posiada oprogramowanie o dodatkowych cechach:	Wymagane
	• Multitasking - możliwość pracy na kilku eksperymentach jednocześnie	Wymagane
	• Prekonfigurowany tok pracy dla oznaczeń ze statusem IVD – w pełni automatyczne wykonywanie fenotypowania limfocytów	Wymagane
	• Wszystkie informacje, zawierające ustawienia aparatu, eksperymenty, oznaczenia oraz dane dla probówek przechowywane są w zintegrowanej bazie danych	Wymagane
	• Tworzenie szablonów oznaczeń	Wymagane
	• Eksport statystyk.	Wymagane
	• Prezentacji danych na różnych wykresach z możliwością nakładania histogramów i wykresów kropkowych	Wymagane
	• Jedno-probówkowa kontrola jakości z kulkami kalibracyjnymi	Wymagane
	• Raport laboratoryjny, lekarski i dodatkowy (.pdf).	Wymagane
12	Program cytometryczny dodatkowo wspiera zgodność z zaleceniami FDA’s Electronic Records and Electronic Signatures Rule (21 CFR Part 11) celem zapewnienia bezpieczeństwa danych i ich integralności poprzez elektroniczny podpis i elektroniczny szyfrowany zapis z unikalną identyfikacją użytkownika:	Wymagane
	Kontrolę dostępu użytkowników	Wymagane
	Audit Trails (Ślady audytowe)`	Wymagane
	Podpisy elektroniczne	Wymagane
	Szyfrowanie danych	Wymagane
13	Zachowanie kompensacji podczas zbierania danych niezależne od wielkości napięcia na detektorach – przy zmianie napięć kompensacja jest automatycznie przeliczana dla zachowania prawidłowych ustawień pomiarowych.	Wymagane
14	Cytometrem steruje stacja komputerowa o konfiguracji co najmniej:	Wymagane
	• Procesor Intel (lub równoważny) 3.4 GHz	Wymagane
	• RAM 8 GB	Wymagane
	• Grafika AMD FirePro V3900 1GB lub równoważna	Wymagane
	• 2 dyski twarde HP 500 GB SATA 7200	Wymagane
	• wbudowane 2 karty sieciowe Intel pro 100CT GbE lub równoważne	Wymagane
	• nagrywarka DVD-RW SuperMulti SATA	Wymagane
	• 8 złączy USB	Wymagane
	• mysz optyczna,	Wymagane
	• klawiatura USB	Wymagane
	• monitor LCD 29”	Wymagane
	• kolorowa drukarka laserowa klasy HP Laserjet Pro Color M252n	Wymagane
	System operacyjny co najmniej Windows 7 Pro 64 bit lub równoważny	Wymagane
15	Wraz z cytometrem dostarczany jest pakiet odczynników startowych do instalacji cytometru i szkolenia operatorskiego.	Wymagane
16	Cytometr technicznie gotowy do rozbudowy w przyszłości do pomiaru jednocześnie 12 fluorescencji na jednej komórce z trzech laserów.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt
17	Możliwość jednoczesnego obniżenia prędkości przepływu próbki przez wiązki laserowe oraz obniżenia prędkości przepływu buforu roboczego przez komorę przepływową, co pozwala na dłuższy czas pomiaru (tryb podwyższonej czułości).	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt
18	Możliwość ręcznego podawania pojedynczych probówek z całkowitym ominięciem podajnika.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt
19	Układ przepływowy posiada temperaturowe sprzężenie zwrotne stabilizujące przepływ pomimo zmian temperatury otoczenia.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt
20	Brak konieczności codziennego i każdorazowego ustawiania parametrów pracy dla eksperymentów – cytometr posiada ustawienia uniwersalne wykonywane raz na 60 dni.	Tak -10 pkt : Nie-0 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Cytometr przepływowy	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 4
	Numer Sprawy WSZSL/FZ-62/19 Załącznik 2A – Pakiet 4
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Kardiologiczne stacje do centralnego monitorowania (kardiomonitory) ze stacją centralną
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1.	Kardiomonitor stacjonarno-przenośny o masie nie większej niż 7 kg	6kg do 6,9kg-5pkt: poniżej 5 kg 10 pkt
2	Kardiomonitor wyposażony w uchwyt służący do przenoszenia	wymagane
3.	Kardiomonitor kolorowy z ekranem LCD z podświetleniem LED, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 15 cali, rozdzielczości co najmniej 1024x768 pikseli.	wymagane
4.	Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 10 krzywych dynamicznych.	Więcej krzywych -5 pkt
5.	Trendy wszystkich mierzonych parametrów: co najmniej 100-godzinne z rozdzielczością nie gorszą niż 1 minuta i co najmniej 1000 godzin z rozdzielczością nie gorszą niż 10 minut.	Trendy powyżej 6 dni -10 pkt
6.	Zapamiętywanie zdarzeń alarmowych oraz zdarzeń wpisanych przez użytkownika – pamięć co najmniej 200 zestawów odcinków krzywych i wartości parametrów	Większa pamięć – 5 pkt
7.	Kategorie wiekowe pacjentów: dorośli, dzieci i noworodki.	wymagane
8.	Pomiar i monitorowanie co najmniej następujących parametrów:	wymagane
	a) EKG;	wymagane
	b) Odchylenie odcinka ST;	wymagane
	c) Liczba oddechów (RESP);	wymagane
	d) Saturacja (Spo2);	wymagane
	e) Ciśnienie krwi, mierzone metodą nieinwazyjną (NIBP);	wymagane
	f) Temperatura (T1,T2,TD),	wymagane
	g) Inwazyjny pomiar ciśnienia (IBP1, IBP2), w czterach monitorach	wymagane
	h) Kapnografia w strumieniu bocznym (CO2) w czterach mo nitorach.	wymagane
9.	Pomiar EKG	wymagane
	1) Zakres częstości rytmu serca: minimum 15÷300 bpm.	wymagane
	2) Monitorowanie EKG przy wykorzystaniu przewodu 3. i 5. końcówkowego odprowadzeń.	wymagane
	3) Dokładność pomiaru częstości rytmu: nie gorsza niż+/- 1%.	wymagane
	4) Prędkości kreślenia co najmniej do wyboru: 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25 mm/s; 50 mm/s.	wymagane
	5) Detekcja stymulatora z graficznym zaznaczeniem na krzywej EKG.	wymagane
	6) Czułość: co najmniej 0,125 cm/mV; 0,25 cm/mV; 0,5 cm/mV; 1,0 cm/mV; 2 cm/mV; 4,0 cm/mV; auto.	wymagane
	7) Analiza odchylenia odcinka ST we wszystkich odprowadzeniach jednocześnie w zakresie od -2,0 do +2,0 mV. Możliwość ustawienia jednostki pomiarowej mm.	wymagane
	8) Prezentacja zmian odchylenia ST w postaci wzorcowych odcinków ST z nanoszonymi na nie bieżącymi odcinkami lub w formie wykresów kołowych	wymagane
	9) Monitorowanie odcinka QT	wymagane
	10) Analiza zaburzeń rytmu (co najmniej 20), z rozpoznawaniem co najmniej następujących zaburzeń:	Analiza powyżej 22 zaburzeń -5 pkt
	a) Bradykardia	wymagane
	b) Tachykardia	wymagane
	c) Asystolia	wymagane
	d) Tachykardia komorowa	wymagane
	e) Migotanie komór	wymagane
	f) Migotanie przedsionków	wymagane
	g) Stymulator nie przechwytuje	wymagane
	h) Stymulator nie generuje impulsów	wymagane
	i) Salwa komorowa	wymagane
	j) PVC/min wysokie	wymagane
10.	Pomiar oddechów (RESP).	wymagane
	1)Zakres pomiaru: minimum 3-150 oddechów /min	wymagane
	2)Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/-2 oddech /min	wymagane
	3) Prędkość kreślenia: co najmniej 3 mm/s; 6,25 mm/s; 12,5 mm/s; 25mm/s, 50 mm/s.	wymagane
	4) Możliwość wyboru odprowadzeń do monitorowania respiracji	wymagane
11.	Pomiar saturacji (SpO2).	wymagane
	1) Zakres pomiaru saturacji: 0÷100%	wymagane
	2) Zakres pomiaru pulsu: co najmniej 30÷240/min.	Większy zakres- 5 pkt
	3) Dokładność pomiaru saturacji w zakresie 70÷100%: nie gorsza niż +/- 3%.	wymagane
	4) Funkcja pozwalająca na jednoczesny pomiar SpO2 i nieinwazyjnego ciśnienia bez wywoływania alarmu SpO2 w momencie pompowania mankietu na kończynie na której założony jest czujnik	Tak-10 pkt ;Nie -0 pkt
	5) Alarm desaturacji	wymagane
	6) Możliwość stosowania czujników Massimo,Nellcor,FAST	Tak 10 pkt ;Nie -0 pkt
12.	Pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną (NIBP).	wymagane
	1) Oscylometryczna metoda pomiaru.	wymagane
	2) Zakres pomiaru ciśnienia: co najmniej 30÷240 mmHg.	Większy zakres- 5 pkt
	3) Zakres pomiaru pulsu wraz z NIBP: co najmniej 40÷300 bpm.	wymagane
	4) Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 5mmHg.	wymagane
	5) Tryb pomiaru:	wymagane
	a)AUTO;	wymagane
	b)Ręczny.	wymagane
	6) Zakres programowania interwałów w trybie AUTO: co najmniej 1÷360 minut.	Dłuższy czas -5 pkt
	7) Możliwość wstępnego ustawienia ciśnienia w mankiecie	wymagane
13.	Pomiar temperatury (TEMP)	wymagane
	1) Zakres pomiarowy: co najmniej 25÷42˚C.	wymagane
	2) Dokładność pomiaru: nie gorsza niż +/- 0,1˚C.	wymagane
	3) Jednoczesne wyświetlanie co najmniej trzech wartości : 2 temperatury ciała i temperatura różnicowa	wymagane
14	Wyposażenie kardiomonitora w akcesoria pomiarowe:	wymagane
	1) Kabel EKG 5-odprowadzeniowy -2 sztuki na aparat	wymagane
	2) Przewód łączący do mankietów do pomiaru NIBP	wymagane
	3) Mankiet do pomiaru NIBP: rozm. Średni 3 sztuki i na aparat	wymagane
	4) Czujnik SpO2 na palec dla dorosłych typu klips	Gumowy-5 pkt
	5) Powierzchniowy czujnik temperatury	wymagane
15	Obsługa kardiomonitora przy pomocy, pokrętła, przycisków oraz poprzez ekran dotykowy.	wymagane
16	3-stopniowy system alarmów monitorowanych parametrów.	wymagane
	1) Akustyczne i wizualne sygnalizowanie wszystkich alarmów.	wymagane
	2) Możliwość zawieszenia stałego lub czasowego alarmów.	wymagane
	3) Wybór czasowego zawieszenia alarmów – co najmniej 3 czasy do wyboru.	wymagane
	4) Ustawianie różnych poziomów alarmowania dla poszczególnych parametrów.	wymagane
17	Ręczne i automatyczne (na żądanie obsługi) ustawienie granic alarmowych w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta.	wymagane
18	Funkcja analizy zmian częstości akcji serca z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach HR: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej, minimalnej oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).	wymagane
19	Funkcja analizy NIBP z ostatnich 24 godzin informacje o wartościach ciśnienia: średniej, średniej za dnia, średniej w nocy, maksymalnej za dnia, maksymalnej w nocy, minimalnej za dnia, minimalnej w nocy oraz prawidłowej (w granicach ustawionych alarmów).	wymagane
20	Zasilanie kardiomonitora z sieci elektroenergetycznej 230V AC 50Hz i akumulatora, wbudowanego w kardiomonitor.	wymagane
21	1) Czas pracy kardiomonitora, zasilanego z akumulatora (przy braku napięcia elektroenergetycznej sieci zasilającej, pomiar NIBP co 15 min): nie krótszy niż 2 godziny.	Min 4 godziny -10 pkt : min. 6 godzin -20 pkt
	2) Czas ładowania akumulatora: nie dłuższy niż 5 godzin.	wymagane
	3) Graficzny wskaźnik stanu naładowania akumulatora.	wymagane
22	Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.	wymagane
	1) Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci przewodowej z centralą monitorującą.	wymagane
	2) Funkcja podglądu danych z innych monitorów podłączonych do sieci bez stacji centralnego nadzoru	wymagane
	3) Funkcja informowania o alarmach pojawiających się na innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci	wymagane
	4) Funkcja zdalnego wyciszania alarmów w innych kardiomonitorach podłączonych do wspólnej sieci	wymagane
	5) Monitor przystosowany do eksportu danych do standardowego komputera osobistego niepełniącego jednocześnie funkcji centrali (na wyposażeniu kardiomonitora oprogramowanie do archiwizacji danych na PC).	wymagane
	6) Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci z centralą pielęgniarską gotową do współpracy z systemami monitorowania wyposażonymi w zaawansowane moduły pomiarowe takie jak:	wymagane
	a) rzut minutowy metodami: termodylucji, IKG, PiCCO;	wymagane
	b) BIS;	wymagane
	c) NMT;	wymagane
	d) EEG,	wymagane
	e) ScvO2 lub SvO2.	wymagane
23	Możliwość rozbudowy o drukarkę	Tak-10 pkt: Nie -0 pkt
24.	Port USB	wymagane
25.	Cicha praca urządzenia – chłodzenie bez wentylatora	wymagane
26.	Monitor zabezpieczony przed zalaniem wodą – stopień ochrony co najmniej IPX1	wymagane
27.	Uchwyt do mocowania kardiomonitora na ścianie z koszykiem na akcesoria w 4 monitorach ,stojak jezdny z koszykiem na akcesoria w 7 monitorach	wymagane
	Stacja centralnego nadzoru – 1 sztuka	wymagane
1.	Stacja centralnego nadzoru przystosowana do podłączenia co najmniej 8 stanowisk monitorowania, komputer HP, ekran min.23”	wymagane
2.	Możliwość przyszłej integracji ze szpitalnymi systemami informatycznymi klasy HIS co najmniej w zakresie importowania danych ADT (przyjęcia i wypisy pacjentów)	wymagane
3.	Alarmy 3-stopniowe (wizualne i akustyczne) z poszczególnych łóżek, z identyfikacją alarmującego łóżka. Wyciszanie alarmów	uruchamianie nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia z poziomu centrali-10 pkt
4.	Wpisywanie danych demograficznych pacjenta w centrali i w monitorach. Pamięć stanów krytycznych (alarmów i arytmii i innych zdarzeń, z zapisem odcinków krzywych dynamicznych i wartości liczbowych) - minimalna liczba zdarzeń: 1000/pacjenta	większa ilość zdarzeń - 5 pkt
8.	Funkcja "holterowska" – pamięć ciągłego zapisu przynajmniej 4 monitorowanych przebiegów falowych (EKG + inne) - nie tylko trendów; z ostatnich min. 240 godzin	Tak- 10 pkt; Nie -0 pkt
9.	Trendy tabelaryczne: pamięć z ostatnich min. 240 godzin	wymagane
10.	Zapamiętywanie i przegląd co najmniej 20000 historii wypisanych pacjentów	wymagane
11.	Drukarka laserowa do wydruków trendów i raportów na standardowym papierze A4; wbudowane łącze do sieci Ethernet	wymagane
12.	Podtrzymanie zasilania elektrycznego stanowiska monitorowania centralnego (UPS) min. 20 min.	dłuższy czas podtrzymania - 10 pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Kardiomonitory	szt.	11
	Stacja centralna	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 5
	Numer Sprawy WSZSL/FZ- 62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 5
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie szkolenia – Mikroskop diagnostyczny
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Ergonomiczny statyw z nisko położonymi pokrętłami: regulacji siły światła, przesuwu preparatów, współosiową śrubą mikro/makro do ustawiania ostrości. Wbudowana regulacja siły nacisku dla śruby makro, wbudowany pierścień blokady położenia stolika (wysokości). Działka odczytu na śrubie mikrometrycznej 1 mikrometr.	Statyw mikroskopu z możliwością zamontowania nasadki okularowej o polu widzenia 26.5mm i przystawki konsultacyjnej dla 18-stu konsultantów, gdzie każdy obserwuje preparat w takiej samej orientacji przestrzennej - 50 pkt
2	Oświetlacz ledowy o mocy odpowiadającej żarówce 100W wg systemu Koehlera. . Żywotność 50 000 h.	Oświetlenie kodowane, automatycznie dopasowujące moc światła do używanego obiektywu- 20 pkt
3	Optyka w systemie korekcji do nieskończoności długość optyczna obiektywów 45mm.	wymagane
4	Wbudowany regulator siły światła z przełącznikiem stałej mocy oświetlenia do zastosowania w mikrofotografii.	wymagane
5	Kondensor z uchylną soczewką do pracy przy obiektywach o powiększeniach od 1.25x do 100x.	wymagane
6	Kodowany wymienny uchwyt rewolwerowy na 6 obiektywów ze szczeliną na analizator	wymagane
7	Stolik mechaniczny, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej w zakresie 250 stopni, prawostronne pokrętło przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu 76x52mm.	wymagane
8	Uchwyt na dwa preparaty z lewostronnym elementem dociskowym	wymagane
9	Nasadka okularowa, uchylna w zakresie 5 stopni – 35 stopni z wbudowaną regulacją dioptryjną w zakresie +/- 5 dioptrii	wymagane
10	Okulary z osłonkami gumowymi powiększenie 10x, numer pola 22. Jeden z regulacją dioptryjną w zakresie +/- 5 dioptrii	wymagane
11	Obiektywy o długości optycznej 45mm o parametrach: Plan fluorytowy o powiększeniu 4x, apertura numeryczna 0.13, odległość robocza 17 mm Plan fluorytowy o powiększeniu 10x, apertura numeryczna 0.3 odległość robocza 10mm, Plan fluorytowy o powiększeniu 20x, apertura numeryczna 0.5 odległość robocza 2.1 mm, Plan fluorytowy o powiększeniu 40x, apertura numeryczna 0.75 odległość robocza 0.51mm, Plan achromat o powiększeniu 60x, apertura numeryczna 0.8 odległość robocza 0.2mm,	wymagane
12	Pokrowiec, ergonomiczne nakładki na pokrętła stolikiem, pokrowiec, kabel zasilający	wymagane

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Mikroskop diagnostyczny	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 6
	Numer Sprawy WSZSL/FZ- 62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 6
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie szkolenia – Separator komórkowy
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	Aparat zasilany 220-240V, 50Hz	wymagane
2	Aparat jezdny, łatwy do transportu	wymagane
3	Poziom hałasu w trakcie użytkowania ≤75dB	mniejszy poziom – 10 pkt
4	Aparat zapewniający ciągły przepływ krwi	wymagane
5	Praca separatora w systemie zamkniętym	wymagane
6	Automatyczne dozowanie antykoagulantu w zależnoœci od parametrów pacjenta	wymagane
7	Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim za pomocą wyświetlacza graficznego i przycisków funkcyjnych	wymagane
8	Wydruk procedury dokumentujący wprowadzane zmiany oraz stany alarmowe dokonywany na bieżąco w czasie separacji. Dodatkowo wydruk podsumowujący procedurę na koniec separacji.	wymagane
9	Możliwość restartu urządzenia nawet po lub w trakcie procedury zakładania/wypelniania zestawu	wymagane
10	Instrukcja instalacji zestawu podawana na wyœwietlaczu w języku polskim	wymagane
11	Dodatkowy wyświetlacz dla pacjenta informujący o czasie pozostałym do koñca separacji	Tak- 10 pkt : Nie -0 pkt
12	Procedury realizowane przez aparat: plazmafereza wymienna (TPE), obni¿anie poziomu płytek (tromboafereza), obniżanie poziomu leukocytów (Leukafereza), erytrafereza (redukcja i wymiana), pobierania komórek macierzystych szpiku (MNC) w trybie manualnym oraz automatycznym	wymagane
13	Kalkulator wydajności procedury autoMNC oraz MNC (wyrażonej jako liczba CD34+ w produkcie aferezy) obliczany na podstawie liczby CD34+ w krwi pacjenta przed zabiegiem	wymagane
14	System czujników i detektorów zapewniający bezpieczeństwo pacjenta	wymagane
15	Czujnik ciœnienia w linii pobierania	wymagane
16	Czujnik ciœnienia w linii zwrotu	wymagane
17	Detektor hemolizy w linii zwrotu do pacjenta/dawcy	wymagane
18.	Czujnik przelania, wykrywający czerwone krwinki i mierzący zakłócenia wywołane przez płytki w linii komórkowej	wymagane
19.	Czujnik braku roztworu zastêpczego	wymagane
20.	Czujnik wykrywaj¹cy pêcherzyki powietrza w linii zwrotu do pacjenta	wymagane
21.	Czujnik braku roztworu antykoagulacyjnego	wymagane
22.	Czujnik informuj¹cy o nieszczelnoœci zestawu w czasie separacji	wymagane
23.	Czujnik prawidłowego zainstalowania zestawu do realizacji określonej procedury	wymagane
24.	Automatyczny dobór wszystkich parametrów, w tym prędkoœci przepływu i objętoœci preparatów, w zależnoœci od parametrów dawcy	wymagane
25.	Możliwoœæ wprowadzenia zmian parametrów procedury przez u¿ytkownika na ka¿dym etapie procedury ( z wyjątkiem ostatniego cyklu procedury).	wymagane
26.	Pojemnik odbiorczy na komórki macierzyste składający się z dwóch worków połączonych drenem, w celu ułatwienia póżniejszej preparatyki preparatu oraz dodatkowy pojemnik do pobierania próbek.	wymagane
27.	Przeciętna objętość pozaustrojowa ok. 195ml	wymagane
28.	możliwość wyboru rodzaju płynu osoczo-zastępczego w procedurze plazmaferezy	Tak-20 pkt ;Nie – 0pkt
29.	możliwość zmiany stosunku ACD: krew w każdej z wykonywanych procedur	Tak-20 pkt ;Nie – 0pkt
30.	możliwość wymiany igły w zestawie	Tak-20 pkt ;Nie – 0pkt

	Tabela B – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)
	Oferowany okres gwarancji (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela C – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Separator komórkowy	szt.	1

	Tabela D – Cena za dostarczenie i rozładunek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela E – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Montaż, uruchomienie, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego, dostarczenie dokumentacji techniczno – ruchowej, założenie paszportu technicznego	szt.	1

	Tabela F – Cena oferty – łączna wartość określona w kolumnach G Tabeli C, Tabeli D i Tabeli E
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)

## Pakiet 7
	Numer Sprawy WSZSL/FZ -62 /19 Załącznik 2A – Pakiet 7
	Tabela A – Dostawa, montaż, przeprowadzenie testu bezpieczeństwa elektrycznego oraz szkolenia – Zamrażarka niskotemperaturowa do minus 85ºC
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	typ komory:	wymagane
2	• szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy	wymagane
3	• zamrażarka wyposażona w kółka do przemieszczania i stopki	wymagane
4	• część zewnętrza: stal nierdzewna, lakierowana	wymagane
2	Objętość użytkowa:300- 325 L	wymagane
3	całkowite wymiary zewnętrzne zamrażarki , max.:	wymagane
	szerokość 780 mm(+/-30mm)	wymagane
	głębokość 900mm (+/-30mm)	wymagane
	wysokość 1990mm (+/- 50mm)	wymagane
4	wymiary wewnętrzne komory zamrażarki z tolerancją 30mm dla każdego wymiaru	wymagane
	- szerokość 430 [mm]	wymagane
	- głębokość 520 [mm]	wymagane
	- wysokość 1350 [mm]	wymagane
5	Uchwyt klamki od strony frontowej drzwi (nie na ścianie bocznej), klamka dźwigniowa z zamknięciem typu pazur. Wyposażona w system wspomagania umożliwiający otwieranie za pomocą jednej ręki.	wymagane
6	wewnętrzna powierzchnia ścian komory zamrażarki oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej (bez pokrycia plastikiem, akrylem lub innym tworzywem sztucznym )	wymagane
7	wnętrze podzielone na 4 wewnętrzne sekcje	wymagane
8	min. 3 półki z funkcją regulacji wysokości	wymagane
9	drzwiczki wewnętrzne do poszczególnych sekcji zamrażarki wyposażone w izolację cieplną, pełne, bez otworów i perforacji	Tak-30 pkt : Nie -0pkt
10	Zamrażarka wyposażona w port dostępu o średnicy min.23mm do wprowadzenia niezależnych sond temperaturowych	wymagane
11	obecne prowadnice na ścianach bocznych gotowe do instalacji dodatkowych półek w obrębie poszczególnych sekcji	wymagane
12	obecny port wyrównywania ciśnień	wymagane
13	układ chłodzenia: • kaskadowy, dwa hermetyczne kompresory, czynnik chłodzący bezfreonowy, nie wybuchowy, nietoksyczny, komercyjnie dostępny • instalacja chłodząca w ściankach zamrażarki (chłodzenie okołokomorowe), brak systemu chłodzącego w półkach • poziom hałasu, max. 60 [dBa]	wymagane
14.	rozdzielczość wyświetlania temperatury - potwierdzona wskazaniem wyświetlacza panelu sterowania: 0,1 [°C]	wymagane
15.	gwarantowana temperatura pracy -85 [°C] w min. 30 [°C] otoczenia	wymagane
16.	grubość izolacji cieplnej zamrażarki, min. 135 [mm]	wymagane
17.	izolacja cieplna klasyczna, piankowa lub równoważna	wymagane
18.	panel kontrolno-sterujący zamrażarki wyposażony w wielofunkcyjny, graficzny wyświetlacz LCD o rozdzielczości min.240 x 128 pixeli sterowanym za pomocą klawiatury dotykowej	wymagane
19	blokada panelu sterowania przed nieautoryzowanymi zmianami za pomocą haseł	wymagane
20.	panel kontrolno - sterujący zamrażarki zlokalizowany co najmniej na wysokości 90 [cm] od podstawy zamrażarki i nie wyżej jak 160 [cm]	wymagane
21.	podstawowe funkcje sterownika zamrażarki:	wymagane
	• informacja o aktualnych parametrach pracy oraz stanach alarmowych • automatyczna rejestracja oraz zapis rekordów temperatury przez min. 10 tygodni. Zapis na nośniku zewnętrznym	wymagane
	(wbudowane gniazdo na karty SD/mikro-SD)	wymagane
	• podgląd rekordów temperatury wnętrza zamrażarki na wbudowanym wyświetlaczu panelu sterowania zamrażarki przez min. 10 ostatnich tygodni	wymagane
	• funkcja wprowadzania hasła dostępu dla użytkownika	wymagane
	• aktywny port Ethernet	wymagane
22.	wbudowany w panel sterowania zamrażarki, cyfrowy rejestrator danych umożliwiający elektroniczne rejestrowanie wszelkich zdarzeń takich jak stany alarmowe, temperatura wewnątrz zamrażarki, temperatura otoczenia, otwarcie drzwi zamrażarki oraz napięcia zasilające, z odczytem na graficznym wyświetlaczu LCD zamrażarki	wymagane
23.	alarmy dźwiękowe i wizualne, min.:	wymagane
	• alarm braku zasilania	wymagane
	• alarm za wysokiej temperatury	wymagane
	• alarm za niskiej temperatury	wymagane
	• alarm otwartych drzwi	wymagane
	• alarm zanieczyszczenia skraplacza	wymagane
	• alarm rozładowania akumulatora podtrzymującego funkcje panelu sterującego	wymagane
	• wszystkie rodzaje stanów alarmowych muszą być wyświetlane na panelu sterowania zamrażarki w postaci komunikatów tekstowych w celu ułatwienia szybkiej diagnozy usterki	wymagane
24.	dostęp do zamrażarki za pomocą systemu klucza mechanicznego	wymagane
25.	monitorowanie temperatury, monitorowanie sytuacji alarmowych poprzez oprogramowanie do zainstalowania na jednostce roboczej PC	wymagane
26.	podstawowe funkcje oprogramowania poprzez:	wymagane
	- monitoring parametrów pracy zamrażarki/zamrażarek poprzez wewnętrzną sieć intranet	wymagane
	- rejestracja czasu dostępu, niedomknięcia drzwi zamrażarki	wymagane
	- informacja na temat alarmów, ustawianie progów alarmowych	wymagane
	- monitoring oraz rejestracja parametrów otoczenia - pomiar temp. otoczenia	wymagane
27	średnie dobowe zużycie energii, max. 25 kW/24h , zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]	poniżej 23kW/24h- 10 pkt
28.	Możliwość późniejszej rozbudowy o system podtrzymywania awaryjnego backup-co2 zintegrowany z zamrażarką , sterowany bezpośrednio z panelu sterowania	Tak-30 pkt : Nie -0pkt

	Tabela B – Dostawa, montaż, przeprowadzenie szkolenia – Zamrażarka do minus 30ºC
lp	Opis minimalnie wymaganych parametrów	Informacja o parametrach punktowanych lub wymaganych - dotyczących parametrów opisanych w kolumnie B		Opis parametrów oferowanego przedmiotu zamówienia w kontekście zapisów w kolumnie B (wypełnia Wykonawca)
A	B	C	D	D
1	typ komory:	wymagane
	• szafkowy, pionowy, jednodrzwiowy	wymagane
	• zamrażarka wyposażona w kółka do przemieszczania	wymagane
	• część zewnętrza: stal ocynkowana pokryta PVC lub stal nierdzewna	wymagane
2	Objętość użytkowa:200- 235 L	wymagane
3	całkowite wymiary zewnętrzne zamrażarki , max.:	wymagane
	- szerokość 600 [mm]	wymagane
	- głębokość 650 [mm]	wymagane
	- wysokość 2200 [mm]	wymagane
4	wymiary wewnętrzne komory zamrażarki z tolerancją 20 mm dla każdego wymiaru	wymagane
	- szerokość 430 [mm]	wymagane
	- głębokość 420 [mm]	wymagane
	- wysokość 1400 [mm]	wymagane
5	Uchwyt otwierania drzwi umieszczony od strony frontowej drzwi (nie na ścianie bocznej), klamka na całej długości drzwi frontowych	wymagane
6	wewnętrzna powierzchnia ścian komory zamrażarki oraz półki wykonane ze stali nierdzewnej	wymagane
7	min. 4 półki wewnątrz komory, o udźwigu min.65kg na półkę	udźwig powyżej 70 kg – 10 pkt
8	Zamrażarka wyposażona w port dostępu do wprowadzenia niezależnych sond temperaturowych	wymagane
9	układ chłodzenia: • jednokompresorowy, statyczny, oparty o czynnik chłodniczy R290	wymagane
		wymagane
10	zakres temperatur pracy, min. od -15 [°C] do -30 [°C] ( +/- 5 stopni)	wymagane
11	Wewnętrzne oświetlenie LED	wymagane
12	grubość izolacji cieplnej zamrażarki, min. 70 [mm]	grubość powyżej 75 mm - 10 pkt
13	izolacja cieplna klasyczna, poliuretanowa z cyklopentanem	wymagane
14.	panel kontrolno-sterujący zamrażarki wyposażony w wielofunkcyjny, wyświetlacz LCD w języku polskim	wymagane
15.	panel kontrolno - sterujący zamrażarki zlokalizowany powyżej drzwi na froncie zamrażarki	wymagane
16.	podstawowe funkcje sterownika zamrażarki: • informacja o aktualnych parametrach pracy oraz stanach alarmowych • automatyczna rejestracja oraz zapis rekordów temperatury z możliwością eksportu na pendrive USB	wymagane
		wymagane
17.	dostęp do zamrażarki za pomocą systemu klucza mechanicznego	wymagane
18.	średnie dobowe zużycie energii, max. 7 kW/24h , zasilanie: 230 [V]/50 [Hz]	zużycie poniżej 7kW/24h - 10 pkt

	Tabela C – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A
	Wytwórca :
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)

	Tabela D – Informacje dotyczące oferowanego przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli B
	Producent:
	Nazwa i typ:
	Kraj pochodzenia:
	Rok produkcji (wymagany nie wcześniej niż II kwartał 2019)
	Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski (Podać nazwę serwisu i kontakt)

	Oferowany okres gwarancji dla Przedmiotu zamówienia opisanego w Tabeli A i B (nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 miesięcy)

	Tabela E – Cena urządzenia/rządzeń
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Zamrażarka opisana w Tabeli A	szt.	1
	Zamrażarka opisana w Tabeli B	szt.	1

	Tabela F – Cena za dostarczenie i rozładunek zamrażarek
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Dostarczenie i rozładunek	szt.	1

	Tabela G – Cena za pozostałe
	Przedmiot zamówienia	J.m.	ilość	Cena jednostkowa netto	Wartość netto	Stawka podatku VAT %	Wartość brutto
	A	B	C	D	E=CxD	F	G=E powiększone o należny podatek VAT
	Zakres opisany w umowie w paragrafie 2 ust.1 pkt 2 dla Pakietu 7	szt.	1

	Tabela H – Cena oferty – łączna wartość brutto określona w kolumnach G Tabeli E, Tabeli F i Tabeli G
	.................................................... zł

	………………………………….. / (miejscowość, data)	Uwaga: Oferta winna zostać sporządzona, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym; zaleca się aby oferta w zakresie formularza asortymentowo cenowego była złożona w wersji edytowalnej (plik z rozszerzeniem np.: xls, ods, itp.)