## Pozycje
ID |  | Oferta na: | [6 empty] | pl | pl
161311 |  | Zakup urządzenia do pomiaru pyłu PM10, PM2,5. |  |  |  | Komentarz do całej oferty:
LP | ID | Kryterium | Opis | Twoja propozycja/komentarz
1 | 545426 | Warunki płatności | przelew 30 dni, proszę potwierdzić
2 | 545427 | Koszt dostawy | Po stronie dostawcy, proszę potwierdzić
LP | ID | NAZWA TOWARU / USŁUGI | OPIS | ILOŚĆ | JM | Cena/JM | VAT | WALUTA
1 | 430352 | Urządzenie do pomiaru pyłu PM10, PM2,5 | Urządzenie do pomiaru pyłu PM10, PM2,5 | 1 | szt. |  | 23% | PLN
Razem:
Załączniki do postępowania
LP | ID | Źródło | Nazwa załącznika
W tym postępowaniu nie dodano żadnych załączników
Warunki postępowania
<p>&nbsp;Specyfikacja:</p><p>1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W dniu dostarczenia urządzeń Wykonawca przekaże Zamawiającemu, dla każdego dostarczonego urządzenia, następującą dokumentację:-&nbsp;pełną oryginalną dokumentację producenta z polskim tłumaczeniem, zawierającą:instrukcję działania, obsługi (zapobiegawczej i naprawczej), konserwacji,rysunki, schematy. Cała dokumentacja dostarczona w formie drukowanej, oprawiona w sposób zapobiegający zniszczeniu oraz w formie elektronicznej w formacie*.pdf, lub *.doc.-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;kartę gwarancyjną (od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia)wystawioną przez Wykonawcę w formie papierowej.-&nbsp; fabryczne świadectwo wzorcowania urządzenia w formie papierowej w języku polskim lub angielskim.-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne - w formie papierowej w języku polskim lub angielskim - jeśli ma zastosowanie). <br></p><p>2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dostawa analizatora do ciągłego, automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonegoPM10/PM2,5, wraz z wniesieniem, montażem i instalacją w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz demonstracją poprawności pracy. <br></p><p>3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawca zainstaluje i uruchomi urządzenia we wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji. <br></p><p>4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Wykonawca przy współpracy z operatorem stacji uruchomi transmisję danych z analizatora do zewnętrznego systemu informatycznego (strona internetowa Urzędu Miasta Bydgoszczy/Zamawiającego). <br></p><p>5.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; W ramach testowania i demonstracji poprawnej pracy przeprowadzona zostanie pełna procedura kalibracji zarówno dla natężenia przepływu jak i stężenia pyłu -jeśli urządzenie daje taką możliwość. <br></p><p>6.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Wykonawca udzieli na każde urządzenie będące przedmiotem Zamówienia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji liczonej od daty podpisania protokołu odbioru przedmiotu Zamówienia. Gwarancja zgodna z zaleceniami producenta.- wszelkie koszty związane z realizacją gwarancji ponosi Wykonawca (robocizna i części zamienne). Naprawa gwarancyjna (serwis) w miejscu zainstalowania,-&nbsp; faktyczną datę naprawy gwarancyjnej Wykonawca poświadcza w karcie gwarancyjnej,-&nbsp;gwarancja nie obejmuje awarii urządzeń wynikających z użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta,- zamawiający wymaga aby pracownicy serwisujący porozumiewali się biegle w języku polskim w kontaktach z Zamawiającym,- wykonawca zapewni realizację świadczeń gwarancyjnych przez autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny,-&nbsp; zapewnienie serwisu gwarancyjnego na warunkach minimalnych określonych w umowie.- przez okres gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do udzielania Zamawiającemu bezpłatnych telefonicznych konsultacji związanych z funkcjonalnością i eksploatacją dostarczonych urządzeń. <br></p><p>7.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Urządzenie powinno zapewnić automatyczny równoczesny pomiar stężenia pyłu zawieszonegoPM10/PM2.5 w oparciu o bazowe średnie 30-minutowe lub 60-minutowe. <br></p><p>8.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; oferowany analizator&nbsp; powinien się legitymować certyfikatem zgodności z normą PN-EN16450:2017-05 „Powietrze atmosferyczne -Automatyczne systemy pomiarowe do pomiarów stężenia pyłu zawieszonego(PM10;PM2,5), stwierdzający spełnienie następujących warunków: -&nbsp;zostały przeprowadzone z pozytywnym wynikiem badania potwierdzające zgodność przedmiotu certyfikacji ze wszystkimi wymaganiami ww. normy,- badania zostały wykonane przez laboratorium akredytowane, tzn. posiadające, w momencie wykonywania badania, akredytację na normę EN ISO/IEC 17025 w zakresie przeprowadzanych badań,-pomiary/badania,na których bazuje certyfikat, w co najmniej 50% przeprowadzone w kraju(krajach) Europejskich, w których występują warunki zbliżone do Polskich (np.klimat, rodzaj pyłu - Polska, Słowacja, Czechy, Austria, Niemcy),</p><p>9.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Zakres pomiarowy programowalny, co najmniej od 0 do 1000 µg/m3 <br></p><p>10.&nbsp;&nbsp; Podstawowe cechy urządzenia / funkcjonalność- zasilanie: 230V / 50 Hz,-&nbsp; zasilanie: po przerwie w zasilaniu analizator powinien włączyć się automatycznie i kontynuować pomiar,-&nbsp; temperatura pracy: przynajmniej w granicach od +15°C do +30°C,- temperatura dla próbkowanego powietrza: przynajmniej w granicach od -30°C do +40°C;- wilgotność względna pracy: przynajmniej w granicach od 20 do 90 %,- cykl pomiarowy umożliwiający przygotowanie średniej bazowej nie dłuższej niż 1-godzinnej,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; granica oznaczalności nie wyższa niż 2 µg/m3 przy czasie uśredniania 1 doby,- granica oznaczalności nie wyższa niż 5 µg/m3 przy czasie uśredniania1&nbsp;godzina,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; fabryczne świadectwo wzorcowania urządzenia - w formie papierowej w języku polskim lub angielskim - dostarczone w momencie instalacji,- świadectwo wzorcowania z odniesieniem do wymogów zachowania spójności pomiarowej parametrów funkcjonalnych urządzenia (przepływ, temperatura, ciśnienie lub inne– w formie papierowej w języku polskim lub angielskim - jeśli ma zastosowanie) – dostarczone w momencie instalacji,-&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; możliwość raportowania/ przesyłania danych z pomiaru zewnętrznych warunków temperatury i ciśnienia do systemu zbierania danych zamontowanego na stacji,Raportowane wyniki odniesione do warunków rzeczywistych, zgodnie z polskim prawodawstwem. <br></p><p>11.&nbsp;&nbsp; Głowica pomiarowa:- wykonana ze stali nierdzewnej lub stopów aluminium,- otwory wlotowe do głowicy osłonięte przed opadami deszczu i śniegu,- konstrukcja umożliwiająca swobodny demontaż i czyszczenie,- wykonawca dostarczy dla pyłu PM10 i PM2.5 komplet głowic separujących / układów separujących(w zależności, co ma zastosowanie), po jednym na każde dostarczone urządzenie,tak, aby każdy analizator mógł mierzyć zarówno pył PM10 jak i, po wymianie głowicy / układu separującego, PM2.5 <br></p><p>12.&nbsp;&nbsp; Układ poboru próby:-&nbsp;&nbsp;w osłonie ze stali nierdzewnej lub stopu aluminium, konstrukcja zapobiegająca kondensacji wilgoci oraz odparowywania części lotnych z pyłu,-&nbsp;przejście przez obudowę wszechpogodową zabezpieczone przed przeciekaniem, kołnierzem zestali nierdzewnej lub stopów aluminium,-&nbsp; grzanie inteligentne uzależnione od zewnętrznej temperatury i wilgotności. <br></p><p>13.&nbsp;&nbsp; Natężenie przepływu powietrza zasysanego do urządzenia:- regulowane z kompensacją temperatury i ciśnienia (pomiar temperatury i ciśnienia zewnętrznego),-&nbsp; dokładność regulacji lepsza/równa ± 2%,- czas odpowiedzi regulatora przepływu umożliwiający płynne przejście ze stanów skrajnych zakresu regulacji przepływu (np. czas regulacji przepływu po zmianie taśmy w miernikach opartych o zasadę tłumienia promieniowania beta przy ekstremalnie wysokich stężeniach musi być wystarczający, aby, bez zatrzymań regulacji, dojść do żądanej wartości przepływu),- pompa o wydajności zapewniającej pracę analizatora w deklarowanym przez producenta zakresie pomiarowym. <br></p><p>14.&nbsp;&nbsp; Obudowa:-&nbsp;obudowa wszechpogodową wykonana ze stali nierdzewnej, zabezpieczająca przed przeciekaniem oraz dostępem wilgoci do umieszczonego w niej analizatora i innych przyrządów,- obudowa musi być przeznaczona do instalacji w warunkach zewnętrznych w zakresie temperatur -200C do +500C,- obudowa musi umożliwiać instalację urządzenia wraz z niezbędnymi przyrządami meteorologicznymi,- stopień ochrony zapewnianej przez obudowę IP65. <br></p><p>15.&nbsp;&nbsp; Komunikacja,przesyłanie danych:- transmisja danych z analizatora do zewnętrznego systemu informatycznego (strona internetowa Urzędu Miasta Bydgoszcz/Zamawiającego), za pomocą wbudowanego rutera),- przesyła danych za pomocą protokołu TCP/IP. <br></p><p>16.&nbsp;&nbsp; Wejścia /wyjścia / wewnętrzny system zbierania danych:- możliwość programowania i diagnostyki (lokalnie z klawiatury i zdalnie przez port cyfrowy),- cyfrowe:dwukierunkowe, status i wartości pomiarowe, parametry konfiguracyjne i operacyjne, zdalne sterowanie,- wewnętrzny system zbierania danych umożliwiający dla przynajmniej 30 dni pomiarowych zapamiętanie wielkości pomiarowych, a przynajmniej: średniego stężenia w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie) dla średnich bazowych (30-minlub 60-min), daty i czasu pomiaru, statusu danych (błędy pomiaru),- możliwość programowania (za pomocą wbudowanej „klawiatury”): okresu uśredniania stężenia– przynajmniej dla średniej bazowej (30-min lub 60-min) i 24 godzin, daty rozpoczęcia / zakończenia pomiaru;Jeśli ma zastosowanie - oprogramowanie do komunikacji z PC. <br></p><p>17.&nbsp;&nbsp; Wyświetlacz:- LCD w języku polskim lub angielskim,- z możliwością wyświetlania na ekranie analizatora przynajmniej: stężenia z ostatniego okresu pomiarowego (lub stężenia aktualnego) w warunkach rzeczywistych (temperatura i ciśnienie), aktualnego natężenia przepływu zasysanego powietrza, statusu danych (błędy pomiarowe). <br></p><p>18.&nbsp;&nbsp; Zestawy kalibracyjne:- do każdego dostarczonego urządzenia jeden zestaw kalibracyjny (jeśli występuje),jeśli urządzenie pozwala na kalibrację masy lub gęstości pyłu w warunkach terenowych,-&nbsp;jeśli występuje to filtr zerowy,- jeśli wzorcowanie analizatora możliwe jest tylko w laboratorium producenta lub laboratorium przez producenta wskazanym (konieczność demontażu analizatora ze stacji monitoringu powietrza), Wykonawca na swój koszt przed instalacją i corocznie w okresie trwania gwarancji będzie takie wzorcowania realizował.Pierwsze wzorcowanie, wraz z dostarczeniem świadectwa wzorcowania, zrealizowane musi być przed instalacją analizatora na stacji. Kolejne, wykonywane corocznie,wzorcowania nie mogą powodować utraty danych większej niż 7 dni w roku.</p><p>Wymagania: Oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty certyfikat o którym mowa w pkt. 8 specyfikacji.<br></p><p>Termin dostawy: 7 tygodni od podpisania umowy. <br></p>